Szczecin, dnia 20.12.2010 r.

Znak sprawy:	SPZOZSzW/PN/1/2010

Dotyczy:	przetargu nieograniczonego pt. dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie.

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie 
i modyfikuje treść SIWZ:

- zapytania z dnia 14.12.2010r.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, jednostka główna  - pkt. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego możliwość regulacji położenia pulpitu sterowania góra/dół w zakresie 7 cm? Pragniemy zauważyć, iż różnica zaledwie 3 cm jest praktycznie niezauważalna i nie wpływa ujemnie na jakość badania, a dopuszczając aparat z powyższym parametrem do przetargu Zamawiający  zwiększa możliwość wyboru i zapewnia większą konkurencyjność postępowania bez stary możliwości diagnostycznych.

Odp.

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie aparatu ultrasonograficznego, posiadającego możliwość regulacji położenia pulpitu sterowania góra/dół w zakresie 7 cm

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, jednostka główna  - pkt.

Prosimy o potwierdzenie, iż aparat posiadający funkcję tzw. Cine Loop dwustopniową (wybór zależy od operatora)

- Podręczna pojemność 400 obrazów,

- Zaawansowana akwizycja sekwencji do 15 000 obrazów spełni wymogi Zamawiającego.

Jednocześnie pragniemy nadmienić że zaproponowane rozwiązania  dają Użytkownikowi możliwość wyboru sposobu przeglądania obrazów w pamięci Cine Loop. Taki podział ułatwia pracę lekarzom, którzy nie potrzebują zaawansowanych sposobów przeglądania. Niektórzy Użytkownicy po zatrzymaniu obrazu cofają się do kilku-kilkunastu sekund ostatniego badania. Natomiast dzięki takim 2 sposobom Operator może przeglądać dowolne wybrane przez siebie fragmenty sekwencji cofając się nawet do 10 minut.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Tryb 2D (B-mode)  - pkt. 16

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego zakres powiększania obrazu aż do 32 razy (w tym powiększania obrazu rzeczywistego 8x natomiast zamrożonego aż 32x)?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Tryb 2D (B-mode)  - pkt. 18

Zamawiający określa „frame rate” w trybie B-mode na poziomie 450 Hz. Z punktu widzenia fizycznego wielkość „frame rate” jest uzależniona od ilości kryształów w głowicy, ponieważ prędkość poruszania się fali ultradźwiękowej w ciele pacjenta wynosi średnio 1560m/s (bez względu na system USG). Ponieważ fala ultradźwiękowa musi przebyć drogę do I od pacjenta (przy założeniu że obraz będzie obejmował co najmniej 2-3 cm głębokości ciała pacjenta) w określonym czasie (wymuszonym właśnie przez prędkość fali w ciele) co pomnożone przez rzeczywistą ilość  kryształów powoduje, że taka ilość obrazów jest możliwa do uzyskania tylko w większym niż 1 sek. okresie czasu lub przy założeniu że głowica ma mała ilość kryształów (lub część kryształów jest w tym momencie nieaktywna) przez co zmniejszona jest zsumowana droga wszystkich wiązek ultradźwiękowych niezbędnych do wykonania jednego skanu a co za tym idzie możliwość krótszego czasu akwizycji (czyli większej ilości klatek/sek). Zaoferowany przez nas aparat posiada „frame rate”na poziomie 360 obrazów/sek. natomiast ilość kryształów np. w głowicy sektorowej wynosi aż 128. W głowicy sektorowej posiadającej tylko 64 kryształy gdzie ze względu na mniejszą ilość kryształów (a co za tym idzie mniejszą rozdzielczość) parametr 450 Hz może być spełniony w przeciwieństwie do głowic wysokiej klasy rozdzielczości gdzie bez ograniczenia jakości obrazowania jest trudna do spełnienia.

W związku z tym pytanie brzmi:

Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający w głowicy sektorowej aż 128 kryształów, „frame rate” w trybie B-mode 360 obrazów/sek oraz posiadający „frame rate” w trybie CD na poziomie aż do 350 obr/sek? Jednocześnie pragniemy nadmienić, że dzięki takiemu rozwiązaniu Użytkownik będzie miał znacznie szersze możliwości diagnostyczne.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)- pkt. 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego maksymalną mierzoną prędkość przepływu w Dopplerze pulsacyjnym przy kącie zero stopni 6,02 m/s? Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż różnica zaledwie 0,98 m/s jest praktycznie niezauważalna i nie wpływa negatywnie na diagnostykę.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)- pkt. 22

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego w trybie PWD regulację kąta korekcji bramki Dopplera w zakresie +/- 75 stopni? Pragniemy zauważyć, iż taki zakres jest powszechnie stosowany w badaniach.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Obrazowanie harmoniczne pkt. 25

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego kilka częstotliwości pracy w trybie drugiej harmonicznej, jednak nieposiadającego na dzień dzisiejszy obrazowania harmonicznego z zastosowaniem inwersji faz. Dopuszczając aparat z powyższym parametrem do przetargu Zamawiający zwiększa możliwość wyboru i zapewnia większą konkurencyjność postępowania bez starty możliwości diagnostycznych.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Głowica liniowa wysokiej częstotliwości pkt. 61

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy liniowej posiadającej zakres częstotliwości pracy znacznie szerszy niż wymagany bo aż 4-13 MHz i posiadającej szerokość pola skanowania (widzenia) 47 mm? Pragniemy nadmienić iż różnica zaledwie 7 mm nie ma ujemnego znaczenia w diagnostyce a taka szerokość pola jest bardziej przydatna zwłaszcza w badaniach wydłużonych naczyń, tarczycy, dużych piersi i dzięki takiemu rozwiązaniu oferowany aparat będzie posiadał znacznie szersze możliwości diagnostyczne i parametry wymagane przez Zamawiającego. Poza tym będzie to bardzo korzystne dla Zamawiającego który planuje kupić 2 głowice liniowe 
i mając jedną z nich o trochę szerszym polu skanowania Zamawiający będzie miał większe możliwości diagnostyczne.

Odp.

Tak. Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie głowicy liniowej posiadającej zakres częstotliwości pracy 4-13 MHz i posiadającej szerokość pola skanowania (widzenia) 47 mm.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Opcja (rozbudowa systemu) pkt. 78

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na głowicach liniowych? Dopuszczając aparat z powyższym parametrem do przetargu Zamawiający  zwiększa możliwość wyboru i zapewnia większą konkurencyjność postępowania bez stary możliwości diagnostycznych

Odp.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje by możliwość obrazowania panoramicznego była dostępna również na innych głowicach.

- Pytanie dot. SIWZ – zadanie nr 10, Opcja (rozbudowa systemu) pkt. 80

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie wysokiej klasy aparatu ultrasonograficznego posiadającego możliwości rozbudowy o automatyczny pomiar Intima-Media nowej generacji z wykorzystaniem częstotliwości radiowych be automatycznej oceny ryzyka udaru? Jest to znacznie lepsze rozwiązanie i dzięki niemu Użytkownik będzie miał znacznie szersze możliwości diagnostyczne, mając do dyspozycji oprogramowanie najnowszej generacji, służące do pomiaru grubości ściany naczynia (kompleksu intima-media), charakteryzująca się wysoką dokładnością do wczesnego wykrywania chorób układu krążenia (np. cukrzyca, hipercholesterolemia, nadciśnienie itp.) oraz wczesnego wykrywania miażdżycy.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Pytanie dot. SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby w razie zaistnienia sytuacji gdy dostawa aparatu przedłużałaby się ponad wymagane 14 dni Oferent na czas oczekiwania na dostawę aparatu właściwego wstawi aparat zastępczy tej samej lub wyższej klasy? Jest to podyktowane koniecznością sprowadzenia nowego aparatu (produkowanego specjalnie dla danego klienta) od producenta z zagranicy, co może ale nie musi trwać ponad 14 dni, ale zapewniamy aparat zastępczy tej samej klasy lub wyższej klasy na czas oczekiwania na aparat właściwy.

Odp.

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Jednocześnie wychodząc na przeciw trudnościom o których pisze Wykonawca, Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia, wydłużając go do 40 dni kalendarzowych.  Mając powyższe na względzie modyfikacji podlega także kryterium oceny ofert – termin dostawy. Zmodyfikowane kryterium „termin dostawy” otrzymuje brzmienie:

„Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

Warunek Zamawiającego  –  40 dni kalendarzowych		1 pkt

39 dni kalendarzowych  –  30 dni kalendarzowych 		5 pkt

29 dni kalendarzowych – 20 dni kalendarzowych		10 pkt

19 dni kalendarzowych – 10 dni kalendarzowych		15 pkt

poniżej 10 dni kalendarzowych					20 pkt”.

- zapytania z dnia 14.12.2010r.

- Dotyczy zadania nr 1 – pachymetr

- Czy dopuszczą Państwo pachymetr  z dokładnością pomiaru równą 5µm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści pachymetr  z dokładnością pomiaru równą 5µm.

- Czy dopuszczą Państwo pachymetr bez profili użytkownika ale z możliwością zmiany ustawień domyślnych?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy zadania nr 2 – lampa szczelinowa

- Czy dopuszczą Państwo lampę szczelinową o regulacji rozstawu źrenic w zakresie 55-78 mm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści lampę o rozstawie źrenic w zakresie 55-78 mm.

- Dotyczy zadania nr 1 – pachymetr

- Czy dopuszczą Państwo pachymetr o zakresie pomiaru grubości 200-1000 µm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści pachymetr  o zakresie pomiaru 200-1000 µm.

- zapytania z dnia 14.12.2010r.

Czy Zamawiający dopuści audiometr o następujących parametrach:

| 1. | Audiometria tonalna powietrzna: |
| --- | --- |
| 1.1. | Częstotliwości: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz |
| 1.2. | Maksymalny poziom minimum 130dB HL |
| 2. | Audiometria tonalna kostna: |
| 2.1. | Częstotliwości: 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz |
| 2.2. | Maksymalny poziom minimum 130dB HL |
| 3. | Maskowanie szumem wąskopasmowym: |
| 3.1. | Częstotliwości:125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz |
| 3.2 | Maksymalny poziom minimum 100dB HL |
| 4. | Audiometria słowna: wyrazowa, liczbowa |
| 4.1. | Możliwość badania na wolnym polu oraz słuchawkach powietrznych |
| 5. | Test dodatkowy: SISI, UCL, automatyczny |
| 6. | Współpraca audiometru z komputerem klasy PC/Laptop |
| 7. | Zasilanie audiometru z portu USB komputera / laptopa |
| 8. | Oprogramowanie do sterowania audiometrem oraz archiwizacji danych, kompatybilne z 64bitowym systemem operacyjnym Windows |
| 9. | Sterowanie audiometrem za pomocą myszy lub klawiatury komputera |
| 10. | Możliwość współpracy audiometru z systemem NOAH |
| 11. | Wbudowany mikrofon do komunikacji z pacjentem |
| 12. | Sygnalizacja stanu pracy audiometry za pomocą kolorowych diod LED na panelu czołowym audiometru (kanał lewy – dioda niebieska, kanał prawy – dioda czerwona, port USB – dioda zielona, podawanie sygnału – dioda zielona) |
| 13 | Wyposażenie: · słuchawki powietrzne z osłonami przeciwhałasowymi · przetwornik kostny · przycisk pacjenta · torba transportowa · przewód USB · oprogramowanie |

Odp.

Nie. Zamawiający nie dopuści audiometru o wyżej wymienionych parametrach. Zamawiający oczekuje urządzenia samodzielnego, niezależnego, tzn. wykonującego badania bez konieczności podłączania do komputera.

- zapytania z dnia 14.12.2010r.

- Czy Zamawiający dopuści KTG wykrywające akcję serca od 23 tygodnia?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu KTG do ciąży pojedynczej i bliźniaczej z jednym typem zapisu wspólnym tj. 2 krzywe FHR na jednym wykresie ale wraz pamięcią wewnętrzną z możliwością odtworzenia?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu KTG w którym wydruki ze względu na ochronę danych osobowych mogą zostać oznaczone nadawanym numerem np. pesel przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisu wymaganym w SIWZ?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści do udziału w przetargu KTG w którym wydruki ze względu na ochronę danych osobowych mogą zostać oznaczone nadawanym numerem np. pesel przy zachowaniu pozostałych parametrów zapisu wymaganym w SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w przetargu KTG bez możliwości ustawiania zapisu zakresu rejestracji częstości serca w trybie równoległym?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści termin dostawy do 40 dni od daty podpisania umowy?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści termin dostawy do 40 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. (patrz  rozdział I, pytanie 11)

- zapytania z dnia 14.12.2010r.

Dotyczy SIWZ – zadanie nr 6 (dostawa audiometru)

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zawężone pasmo dźwięków”. Czy Zamawiający miał na myśli możliwość rezygnacji z prezentowania pewnych częstotliwości podczas badania?

Odp.

Zamawiający oczekuje, aby audiometr umożliwiał maskowanie we wszystkich rodzajach  audiometrii i posiadał dowolny rodzaj szumu (wąskopasmowy, różowy i biały) do wyboru.

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „redukcja amplitudy”?

Odp.

Pod pojęciem „redukcja amplitudy” Zamawiający rozumie modulację amplitudy.

- Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie nieposiadające funkcji „obliczania utraty słuchu”. Złożoność zagadnienia oceny ubytku słuchu uniemożliwia stosowanie w pełni automatycznej 
i zarazem wygodnej metody obliczeniowej.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuszcza audiometr diagnostyczny stacjonarny – nieposiadający pamięci 50 wyników? Powszechnie przyjętym standardem jest możliwość archiwizacji danych na komputerze typu PC.

Odp.

Zamawiający dopuści audiometr posiadający mniejszą pamięć wewnętrzną pod warunkiem zaoferowania oprogramowania do archiwizacji w komplecie z audiometrem.

- Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „automatyczne testowanie i kalibracja”?  Powszechnie przyjętym standardem jest coroczna kalibracja audiometrów przeprowadzana przez autoryzowany serwis z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu pomiarowego.

Odp.

Zamawiającemu chodzi o funkcjonalność polegającą na sprawdzeniu poprawności pracy układów audiometru i sygnalizację wszelkich nieprawidłowości. Urządzenie musi posiadać kalibratory zgodne ze standardami ISO i ANSI.

- zapytania z dnia 14.12.2010r.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy KTG posiadający możliwość zapisu sygnału ciąży bliźniaczej w jednej wspólnej skali z regulowanym przesunięciem w zakresie -20 - + 20 BPM? Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie i nie wymaga stosowania specjalnych ustawień rodzaju zapisu bliźniaków oraz ustawień zakresu rejestracji częstości akcji serca w trybie równoległym?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy KTG drukujący wykresy parametrów Cardio i TOCO, datę, czas, parametry zapisu, lecz nie drukujących danych matki? W tej klasie kardiotokografów praktycznie nie używa się funkcji wpisywania danych pacjentki do pamięci aparatu.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy KTG, nieposiadający ogranicznika czasowego zapisu badania? Zarówno rozpoczęcie jak i zakończenie badania następuje po wciśnięciu przycisku na obudowie, co zapobiega przypadkowemu wyłączeniu drukarki i utracie danych badania.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy KTG, nieposiadający możliwości ustawienia zapisu bez skurczów? Funkcję tę można uzyskać odłączając głowicę TOCO.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy KTG, nieposiadający ustawienia parametrów języka.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy poprzez zapis równoległy Zamawiający rozumie wydruk parametru Cardio obu płodów na osobnych skalach?

Odp.

Zamawiający dopuszcza wydruk na wspólnej i osobnych skalach.

- zapytania z dnia 14.12.2010r.

Dotyczy: Zadanie nr 7

- l.p. 2

Czy Zamawiający dopuści, aby system analizował zapis EKG tylko w trybie retrospektywnym?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 4

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: komorowych, nadkomorowych, Pauz, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigeminia, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 9

Czy Zamawiający dopuści system z niezależną analizą ST każdego kanału EKG, ale bez wyboru przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 12

Czy Zamawiający dopuści system z bezprzewodowym programowaniem rejestratorów, ale bez możliwości podglądu zapisu z czasie rzeczywistym?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 19

Czy Zamawiający dopuści system bez odbiornika sygnału podczerwieni IRDA, ale z możliwością przeniesienia danych przez karty SD?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 22

Czy Zamawiający dopuści system z zapisem na karcie SD bez kompresji?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 25

Czy Zamawiający dopuści system z możliwością podglądu EKG on-line podczas programowania rejestratora?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

Dotyczy: Zadanie nr 8

- l.p. 4

Czy Zamawiający dopuści system z aparatem EKG bez bezprzewodowego nadajnika, ale aparatem EKG, który można wykorzystać do standardowych badań EKG?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 10

Czy Zamawiający dopuści system z wyliczeniem MET na końcu próby w raporcie końcowym?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 12

Czy Zamawiający dopuści system bez możliwości ręcznej korekty?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 18

Czy Zamawiający dopuści system bez wbudowanego modułu EKG, ale z zewnętrznym, niezależnym aparatem EKG?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 20

Czy Zamawiający dopuści bieżnię z prędkością 0-19,2km/h?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści bieżnię z prędkością 0-19,2km/h?

- l.p. 28

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez możliwości prowadzenia monitorowanych treningów rehabilitacyjnych?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 32

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z zakresem 30- 130 obr/min.?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 33

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez wbudowanego modułu EKG, ale z zewnętrznym, niezależnym aparatem EKG?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 35

Czy Zamawiający dopuści system bez kabla pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 39

Czy Zamawiający dopuści system bez bezprzewodowego nadajnika?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 44

Czy Zamawiający dopuści system bez odbiornika sygnału USB?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

Dotyczy: Zadanie nr 9

- l.p. 10

Czy Zamawiający dopuści aparat z wewnętrzną pamięcią 120 badań?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 17

Czy Zamawiający dopuści aparat bez złącza LAN, ale ze złączem USB służącym do rozszerzania możliwości aparatu?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

Dotyczy: Zadanie nr 9

- l.p. 1

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez możliwości współpracy z systemem CardioTEST?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 2

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez możliwości współpracy z systemem AsTER?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 5

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z zakresem obrotów 30-130 obr./min/?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 8

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr bez wbudowanego modułu EKG?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- l.p. 10

Czy Zamawiający dopuści cykloergometr z zewnętrznym aparatem EKG monitorującym 12 odprowadzeń?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- zapytania z dnia 15.12.2010r.

- Dotyczy pkt. IV SIWZ, pkt. XVI SIWZ

Prosimy o wydłużenie terminu dostawy do 25 dni roboczych od  dnia podpisania umowy. Wyjaśniamy, iż aparat jest konfigurowany przez producenta na konkretne zamówienie, które składane jest już po podpisaniu umowy. Natomiast termin realizacji takiego zamówienia, deklarowany przez producenta to okres około 5-6 tygodni. W związku z powyższym prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby i odpowiednią zmianę w SIWZ.

Odp. Wychodząc na przeciw trudnościom o których pisze Wykonawca, Zamawiający modyfikuje SIWZ w zakresie terminu wykonania zamówienia, wydłużając go do 40 dni kalendarzowych.

Mając powyższe na względzie modyfikacji podlega także kryterium oceny ofert – termin dostawy. Zmodyfikowane kryterium „termin dostawy” otrzymuje brzmienie:

„Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

Warunek Zamawiającego – 40 dni kalendarzowych		1 pkt

39 dni kalendarzowych – 30 dni kalendarzowych 		5 pkt

29 dni kalendarzowych – 20 dni kalendarzowych		10 pkt

19 dni kalendarzowych – 10 dni kalendarzowych		15 pkt

poniżej 10 dni kalendarzowych				20 pkt”.

- Dotyczy: §5 ust. 1 wzoru umowy

Prosimy o obniżenie kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy do wysokości 10% wartości brutto umowy. Wyjaśniamy, iż jest to powszechnie stosowana wysokość kary w wyżej wymienionych przypadkach. Ponadto przypominamy, iż kara taka ma na celu zdyscyplinować Wykonawcę a nie służyć wzbogaceniu się jednej strony.

Odp.

Zamawiający pozostawia w mocy zapisy SIWZ.  Z uwagi na charakter przyjętego zapisu posiadającego walor regulacji kompensacyjnej jak i odszkodowawczej, stwierdzić należy brak przesłanek do uznania ww. przepisu za sprzeczny z ustawą. §5 ust. 1 wzoru umowy służy jedynie zabezpieczeniu interesu zamawiającego.

- Dotyczy: §5 wzoru umowy

W celu równego traktowania obu stron prosimy o umieszczenie zapisu obciążającego również Zamawiającego karą (wysokość, jak przewidziana dla Wykonawcy), w przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po Jego stronie.

Odp.

Zamawiający pozostawia w mocy zapisy SIWZ. Z uwagi na przyjecie przez zamawiającego szczególnych obostrzeń dotyczących realizacji przedmiotowego zamówienia (umowa 
o dofinansowanie projektu), stwierdzić należy brak przesłanek do uznania ww. przepisu 
za sprzeczny z ustawą.

- Dotyczy: pkt. 3 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego ilość cyfrowych kanałów procesowych podawana przez producenta wynosi 1024? Pragniemy zauważyć, że każdy z producentów oblicza liczbę takowych kanałów.

Odp.

Nie.  Zamawiający oczekuje aparatu wysokiej klasy o liczbie niezależnych kanałów min. 1600.

- Dotyczy: pkt. 9 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej CINE wynosi 1000? Pragniemy zauważyć, że pamięć CINE jest narzędziem umożliwiającym cofnięcie zapamiętanego obrazu o kilka sekund. Oferowana wartość zapewnia taką możliwość i w żaden sposób nie zmniejsza wartości diagnostycznej wykonywanych badań.

Odp.

Nie.  Zamawiający oczekuje aparatu wysokiej klasy o określonej w SIWZ liczbie klatek pamięci dynamicznej.

- Dotyczy: pkt. 10 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, ze zintegrowanym systemem archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows (BMP, AVI) z opcjonalną możliwością transmisji w sieci komputerowej wg. standardu DICOM 3.0. Pragniemy zauważyć, że wybór formatu zapamiętanych obrazów (BMP, TIF, JPG) jest różny dla różnych producentów, a jedynym wyznacznikiem powinna być ich kompatybilność z systemem Windows.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy: pkt. 16 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, dla którego producent nie podaje wielkości powiększenia, a jedynie określa jako wysokiej jakości bezstratny. Oferowany aparat jest specjalistycznym urządzeniem medycznym, który pracuje w wielu placówkach medycznych a jego parametry techniczne, w tym także powiększanie obrazu uznawane są za wystarczające. Pragniemy zauważyć, że dla celów diagnostycznych używa się powiększenia rzędu dwa, trzy razy, natomiast stawiane wymogu, aby wynosił on minimum 10x ma na celu jedynie zawężenie liczby oferentów.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy: pkt. 20 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, którego maksymalna mierzona prędkość przepływy przy kącie korekcji 0 stopni w trybie spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) wynosi 650 cm/s. Różnica 50 cm nie ma wpływu na wartość diagnostyczną wykonywanych badań i w żaden sposób nie utrudnia pracy lekarza.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy: pkt. 30 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający wymaga, aby oferowana głowica convex była wykonana w technologii wielorzędowej (matrycowej) lub innej zapewniającej taki efekt poprawy rozdzielczości, jak głowice wielorzędowe. Pragniemy zauważyć, że stosując taki zapis Zamawiający jednoznacznie wskazuje na głowicę CH5-2 firmy Ziemens stosowaną w aparatach Acuson X150, Acusin X300 i Acuson X300 Premium Edition. Opatentowana technologia „soczewki Hanfy” jest jedynym rozwiązaniem które jest równoważne z wielorzędowym rozłożeniem kryształów w głowicy. Całe zestawienie parametrów opisane przez Zamawiającego w połączeniu z umieszczonym wymogiem dopuszcza tylko jednego producenta i łamie zasady uczciwej konkurencji. Prosimy zatem o zmianę zapisu i wymagania, aby oferowana głowica miała min. 128 elementów.

Odp.

Nie, zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje głowicy wykonanej w technologii wielorzędowej lub innej zapewniającej efekt poprawy rozdzielczości.

- Dotyczy: pkt. 61 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, z głowicą liniową wysokiej częstotliwości, wieloczęstotliwością do badań małych narządów położonych powierzchniowo i przepływów powierzchniowych o długości głowicy 50 mm? Proponowane rozwiązanie w żaden sposób nie ogranicza i nie zmniejsza możliwości diagnostycznych a wręcz odwrotnie dzięki szerszemu polu widzenia zwiększa pewność diagnostyczną wykonywanych badań. Zestawienie parametrów określone przez Zamawiającego w połączeniu z opisem głowicy liniowej i ograniczeniem długości czoła jej głowicy do maksymalnie 40 mm jednoznacznie wskazują na głowicę VF 13-5 firmy Ziemens stosowaną w aparatach ACUSON X150, ACUSON X300, ACUSON X300 Premium Edition.

Odp.

Tak, Zamawiający dopuści zaoferowanie głowicy liniowej o długości czoła 50 mm.

- Dotyczy: pkt. 61 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, z głowicą mikrokonweksową wieloczęstotliwościową endowaginalną bez obrazowania w trybie II harmonicznej? Pragniemy zauważyć że w przypadku badań ginekologicznych stosowanie II harmonicznej nie ma diagnostycznego uzasadnienia ze względu na mała odległość czoła głowicy od badanego obszaru.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy: pkt. 61 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy aparat USG, z możliwością rozbudowy o zintegrowany moduł do automatycznego wyznaczania IMT (Infima Media Thicknes) bez automatycznej oceny ryzyka udaru. Pragniemy zauważyć, iż opisany przez Zamawiającego wymóg znacznie ogranicza liczbę oferentów mogących wziąć udział w postępowaniu, gdyż wg. naszej wiedzy jest rozwiązaniem stosowanym wyłącznie przez jednego producenta jakiem jest Siemens. Opisany wymóg nosi nazwę AHP (Arteria Health Package). Informacje potwierdzające można znaleźć na stronie:

http://www.medical.siemens.com/siemens_GB/gg_us_FBAs/files/brochures/Acuson/AHP.pdf

Odp.

Nie. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie. Wg wiedzy Zamawiającego kilku producentów oferuje takie rozwiązanie.

- Dotyczy: pkt. 78 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Prosimy o wyjaśnienie.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał opcję rozbudowy o obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym. Pragniemy zauważyć, że obrazowanie panoramiczne 
o określonej długości polega na uzyskaniu obrazu po zeskanowaniu określonego obszaru, 
a zatem nie jest możliwe aby było ono „w czasie rzeczywistym”.

Odp.

Zamawiający przez „.. o obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na zaoferowanych głowicach ...”  rozumie obrazowanie z użyciem nowoczesnego aparatu usg, który dzięki wysokiej szybkości obrazowania zapewnia obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym w trakcie badania.

- Zamawiający wymaga, aby oferowany aparat posiadał opcje rozbudowy o obrazowanie panoramiczne na zaoferowanie głowicy, czyli oprócz głowic liniowych także na głowicy Convex, Microconvex, endowaginalnej i kardiologicznej sektorowej. Pragniemy zauważyć, że obrazowanie panoramiczne stosowane jest w badaniach naczyniowych i ewentualnie badaniach tarczycy, piersi oraz ortopedycznych. W aplikacjach tych stosuje się głowice liniowe.

Odp.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje by możliwość obrazowania panoramicznego była dostępna również na innych głowicach.

- Nie wszyscy producenci aparatów USG określają długość uzyskiwanych obrazów panoramicznych, gdyż jest ona zależna od prędkości i czasu wykonywania skanu. Jeśli przykładowo skanowanie będzie wykonywane z mniejszą prędkością to jego długość będzie mniejsza ale jakość uzyskanego obrazu wzrośnie i odwrotnie. Prosimy zatem o zmianę zapisu na wymóg opcji rozbudowy o obrazowanie panoramiczne z oferowanych głowic liniowych.

Odp.

Zgodnie z SIWZ Zamawiający oczekuje by możliwość obrazowania panoramicznego była dostępna na zaoferowanych głowicach na długości min. 50 cm i nie określa prędkości oraz czasu wykonywania skanu.

- Dotyczy: pkt. 11 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Zamawiający wymaga aby oferowany aparat USG posiadał zintegrowany z aparatem dysk twardy o pojemności min. 80 GB. Chcemy zauważyć, że w dzisiejszej ultrasonografii rozmiar zapamiętanych obrazów i sekwencji filmowych jest nieporównywalnie większy niż jeszcze kilka lat temu, a zatem i pojemność dysku przeznaczonego na ich archiwizację powinna być większa. Pytamy zatem, czy Zamawiające będzie wymagał aby pojemność dysku twardego zintegrowanego z aparatem wynosiła minimum 250GB.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy: pkt. 19 załącznika nr 10a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby oferowany aparat posiadał oprócz optymalizacji obrazu 2D za pomocą jednego przycisku także automatyczną optymalizację w trybie PWD. Automatyczna optymalizacja PWD jets obecnie standardem już w aparatach klasy średniej co znacząco ułatwia pracę lekarzy i skraca czas potrzebny do wykonania badania.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy celem zapewnienia lepszej ergonomii i wygody pracy lekarza Zamawiający będzie wymagał aby oferowany aparat USG posiadał możliwość obracania pulpitu lewo-prawo.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Czy celem zwiększenia pewności diagnostycznej wykonywanych badań i ułatwienia wykonywania badań w trybie Doppler, Zamawiający będzie wymagał aby oferowany aparat USG posiadał regulację bramki dopplerowskiej minimum 1-25 mm.

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- zapytania z dnia 15.12.2010r.

- Odnośnie pkt. 6 „Zawężone pasmo dźwięków”. Co Zamawiający dokładnie rozumie pod tym stwierdzeniem oraz czy jest to parametr bezwzględnie wymagany. Czy chodzi o urządzenie pozwalające wykonywać badanie np. dla 10 ustalonych częstotliwości.

Odp.

Zamawiający oczekuje, aby audiometr umożliwiał maskowanie we wszystkich rodzajach  audiometrii i posiadał dowolny rodzaj szumu (wąskopasmowy, różowy i biały) do wyboru.

- Odnośnie pkt. 12 „obliczanie utraty słuchu” – czy Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby audiometr posiadał tę funkcję, jako że nie posiada ona istotnego znaczenia diagnostycznego. Wynikiem badania audiometrycznego może być tylko kompletny audiogram.

Odp.

Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- „Pamięć wewnętrzna minimum 50 wyników badań” – czy Zamawiający dopuści audiometr posiadający mniejszą pamięć wewnętrzną (np. 10 wyników badań). Archiwizacja wyników badań w audiometrze jest bardzo utrudniona (brak bazy wszystkich danych pacjenta) i tak wysoka liczba wyników przechowywanych w pamięci audiometru jest nieuzasadniona, zwłaszcza w świetle wymogu dostępności oprogramowania komputerowego pozwalającego na znacznie wygodniejszą ich archiwizację.

Odp.

Zamawiający dopuści audiometr posiadający mniejszą pamięć wewnętrzną pod warunkiem zaoferowania oprogramowania do archiwizacji w komplecie z audiometrem.

- Odnośnie pkt. 16 „Automatyczne testowanie i kalibracja” – czy Zamawiającemu chodzi o funkcjonalność polegającą na sprawdzeniu poprawności pracy układów audiometru? Słowo „kalibracja” (lub inaczej wzorcowanie) odnosi się z definicji do porównania wielkości mierzonej przez przyrząd z wzorcem i tym samym nie może być realizowana samodzielnie przez przyrząd pomiarowy.

Odp.

Zamawiającemu chodzi o funkcjonalność polegającą na sprawdzeniu poprawności pracy układów audiometru i sygnalizację wszelkich nieprawidłowości. Urządzenie musi posiadać kalibratory zgodne ze standardami ISO i ANSI.

- zapytania z dnia 15.12.2010r.

- Dotyczy zadania nr 2 poz. 5

Co Zamawiający rozumie pisząc „dedykowany tonometr aplanacyjny typu Z”, czy ma na myśli, że posiada taki tonometr czy tez wymaga zaoferowania tonometru w komplecie z lampą?

Odp.

Zamawiający wymaga zaoferowania tonometru w komplecie z lampą.

- zapytania z dnia 15.12.2010r.

- Dotyczy zadania nr 2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji zadania do 30 dni od daty podpisania umowy.

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści termin dostawy do 40 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy. (patrz  rozdział I, pytanie 11).

- Dotyczy zadania 2 pkt.1. Czy Zamawiający dopuści lampę typu Haag-Streit?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy zadania nr 2 pkt. 5. Czy Zamawiający dopuści tonometr aplanacyjny dedykowany do lampy?

Odp.

Nie.  Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ w tym zakresie.

- Dotyczy zadania nr 2 pkt. 7. Czy Zamawiający dopuści regulację rozstawu źrenic 48-78 mm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści regulację rozstawu źrenic 48-78 mm.

- Dotyczy zadania nr 2 pkt. 8. Czy Zamawiający dopuści odległość roboczą 75 mm?

Odp.

Tak. Zamawiający dopuści odległość roboczą 75 mm.

Mając powyższe na względzie Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 28.12.2010r. godz. 10:30. Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.12.2010r. o godz. 11:00.