SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych pod nazwą:

DOSTAWA APARATU RENTGENOWSKIEGO STACJONARNEGO DO ZDJĘĆ KOSTNO – PŁUCNYCH 
Z PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ, APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO Z KOLOROWYM DOPPLEREM ORAZ SYSTEMU DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RIS 
W PODZIALE NA CZĘŚCI NA POTRZEBY

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
SZKÓŁ WYŻSZYCH W SZCZECINIE

Symbol /Numer sprawy:

SPZOZSzW/PN/3/2013

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego:

  - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie

al. Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin

Telefon: 91 4212843

Fax: 91 4221245, wew. 35

  - Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.

  - Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

- Tryb udzielenia zamówienia:

  - Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego - art. 39 ustawy i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą p.z.p.(tekst jednolity: Dz.U. Z 2013r. poz. 907 ze zm.), aktów wykonawczych do ustawy p.z.p. oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

  - W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy p.z.p.
oraz aktów wykonawczych do ustawy p.z.p.

- Opis przedmiotu zamówienia:

# Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego  sprzętu medycznego oraz systemu dystrybucji i archiwizacji w podziale na części:

# Część I - aparat rentgenowski stacjonarny do zdjęć kostno – płucnych z przenośnym panelem cyfrowym oraz systemem radiografii cyfrowej.

# Część II - system dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS.

Część III – aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem.

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1a, 2a, 3a do SIWZ.

# Przedmiot zamówienia określono poprzez wskazanie obiektywnych cech technicznych 
i jakościowych oraz standardów, dla których określenia dopuszcza się wskazanie przykładowych znaków towarowych.

  - Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy, mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie sporządzonego opisu przedmiotu zamówienia.

# Nomenklatura wg CPV:

33.10.00.00 – 1	urządzenia medyczne

33.11.10.00 – 1     aparatura rentgenowska

48.18.00.00 – 3	pakiety oprogramowania medycznego

33.11.22.00 – 0	aparaty ultrasonograficzne

- Termin wykonania zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Część I 	w terminie maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy,

Część II	w terminie maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy, z  zastrzeżeniem że przeprowadzenie szkoleń użytkowników i administratorów Zamawiającego odbędzie się nie później niż ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia czynności instalacji systemu, wdrożenia, uruchomienia i integracji 
z urządzeniami diagnostycznymi Zamawiającego,

Część III	w terminie maksymalnie 6 tygodni od podpisania umowy.

- Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych tj. na 3 części oddzielnie.

- Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień:

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

      - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

      - posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

      - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

      - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

2.	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

3. Zamawiający zbada obecność i prawidłowość każdego wymaganego dokumentu
i oświadczenia, a także czy wymagany dokument i oświadczenie potwierdza spełnianie warunku nie później niż na dzień składania ofert. Zamawiający dokona formalnej oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w oparciu o analizę oświadczeń 
lub dokumentów załączonych do oferty. Informacja o spełnianiu przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formuła: spełnia / nie spełnia.

4. W rozdziale IX SIWZ dotyczącym wykazu oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy:

    - W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 ustawy, szczegółowo opisanych w rozdziale VIII należy przedłożyć:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

    - W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda:

- oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną lub upoważniony przez mocodawcę pełnomocnik.

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

    - W celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postepowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda:

      - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że wykonawca/wykonawcy nie należy/ nie należą do grupy kapitałowej. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Dokument zaleca się przygotować zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 6 do SIWZ.

    - W celu potwierdzenia, że oferowane przez Wykonawcę dostawy, odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ, Zamawiający żąda dołączenia do oferty odpowiednio w zakresie oferowanej części:

      - opisu technicznego przedmiotu zamówienia, odpowiednio w zakresie oferowanej części – stanowiącego załączniki 1a, 2a 3a do SIWZ.

      - dokumenty opisujące przedmiot zamówienia (np. katalogi, prospekty, foldery oferowanego produktu) - zawierające nazwę typ/wersje produktu, producenta, szczegółową charakterystykę produktu,

      - w zakresie części I i III - dokument potwierdzający rejestrację produktu w Polsce jako wyrobu medycznego w wymaganej klasie lub deklarację zgodności CE.

      - w zakresie części II  - dokument potwierdzający rejestrację produktu w Polsce jako wyrobu medycznego w wymaganej klasie tj. min. IIb dla PACS i oprogramowania stacji lekarskiej diagnostycznej oraz min. klasa IIa dla RIS 
i deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność urządzenia/ oprogramowania z dyrektywą 93/42/EEC w wymaganej klasie: wymagana jest klasa min. IIb dla PACS i oprogramowania stacji lekarskiej diagnostycznej oraz klasa min. IIa dla RIS.

    - Ponadto Wykonawcy obowiązani są dołączyć do oferty dokument pełnomocnictwa (zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych) w przypadku, gdy o udzielenie zamówienia ubiega się wspólnie kilku wykonawców (dotyczy również spółek cywilnych), o zakresie co najmniej: do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokumenty składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale IX ust. 2 pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem z zachowaniem terminów ich ważności określonych powyżej (tj. wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

    - Wykonawca może dołączyć do oferty, umowę regulującą współpracę podmiotów występujących wspólnie (minimalna treść umowy wskazana jest w rozdziale XIII pkt 12 lit c niniejszej SIWZ) lub przed zawarciem umowy, jeśli złożona oferta zostanie uznana 
za najkorzystniejszą przez Zamawiającego.

    - Jeżeli z przedstawionych dokumentów wynika, że osoba, która podpisała ofertę nie jest uprawniona do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym, do oferty załączyć należy dokument pełnomocnictwa wystawionego w sposób określony przepisami prawa cywilnego. W przypadku złożenia kopii pełnomocnictwa musi być ono potwierdzone 
za zgodność z oryginałem przez osoby udzielające pełnomocnictwa lub notariusza.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

    - Dokumenty (z zastrzeżeniem dokumentu pełnomocnictwa), o których mowa 
w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz SIWZ Wykonawcy składają w formie oryginału 
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, tj. przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

    - Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty 
lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zasada ta rozciąga się także na składane w toku postępowania wyjaśnienia, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje itp.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

  - Zamawiający i Wykonawcy w zakresie składania oświadczeń, wniosków, zawiadomień 
oraz informacji porozumiewać się będą drogą elektroniczną, adres email: zoz.sw@wp.pl. lub pomocą faksu, nr: 91 4221245, wew. 35, na żądanie potwierdzone niezwłocznie listem poleconym.

  - Forma pisemna zastrzeżona jest dla:

      - oferty wraz z załącznikami,

      - oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postepowaniu,

      - dokumentów i oświadczeń potwierdzających że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego,

      - zmiany lub wycofania oferty.

- Zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, której dochowuje się poprzez osobiste złożenie pisma w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin albo przesłanie listu poleconego. W tym przypadku datą złożenia oświadczenia woli jest data wpływu pisma na wskazany wyżej adres.

- Jeżeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza faksem fakt ich otrzymania.

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:

- w zakresie merytorycznym: Mirosław Małecki, Mariusz Holicki

- w zakresie proceduralnym: Eliza Grodzka

- Zamawiający nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień 
czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania, w sprawach wymagających zachowania formy pisemnej. Uzyskane odpowiedzi nie będą wiążące dla Zamawiającego 
i Wykonawców.

XI. Wymagania dotyczące wadium:

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

  - w zakresie części I, w wysokości 9.500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset  00/100 złotych)

  - w zakresie części II, w wysokości 3.750,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt 00/100 złotych)

  - w zakresie części III, w wysokości 3.375,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt pięćdziesiąt 00/100 złotych)

- Wadium może być wnoszone w formie: pieniądza, poręczenia bankowego, poręczenia pieniężnego SKOK, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty  o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które należy w formie oryginału załączyć do oferty.

- Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Raiffeisen Bank Polska SA, nr rachunku: 31 1750 1077 0000 0000 0744 4516. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

- W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe i nieodwołalne, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy P.z.p.

- Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące informacje:

  - nazwa i adres Zamawiającego;

  - nazwę przedmiotu zamówienia;

  - nazwę i adres Wykonawcy;

  - termin ważności gwarancji;

  - zobowiązanie gwaranta o poddaniu się rygorowi określonemu w pkt. 4.

- Wadium musi być wniesione nie później niż do  wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie rachunek bankowy Zamawiającego zostanie uznany pełną kwotą wymaganego wadium.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

- Zatrzymanie wadium nastąpi w okolicznościach :

  - jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o  którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie,

  - jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach   określonych w ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

- Termin związania ofertą:

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Opis sposobu przygotowania ofert:

    - Ofertę sporządza się w języku polskim, przy użyciu formularza stanowiącego załącznik nr 1, 2, 3 do niniejszej SIWZ odpowiednio w zakresie oferowanej części. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę w zakresie oferowanej części. Na ofertę składają się wszystkie dokumenty i załączniki wymagane zapisami niniejszej SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

    - Dokumenty tworzące ofertę muszą być podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Upoważnienie do ich podpisania musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.

    - W przypadku, gdy Wykonawca dołącza do oferty kopię jakiegoś dokumentu, musi być ona poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (Wykonawca na kserokopii składa własnoręczny podpis poprzedzony adnotacją „za zgodność z oryginałem”). Jeżeli do podpisania oferty upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez wszystkie te osoby.

    - Oferty winny być podpisane w wyznaczonych miejscach przez osoby upoważnione 
do reprezentowania Wykonawcy w obrocie gospodarczym.

    - Ofertę wypełnić należy w sposób czytelny, na maszynie do pisania lub komputerze lub czytelnym pismem odręcznym. Nieczytelne oferty mogą zostać odrzucone.

    - Do formularza dołączyć należy prawidłowo wypełnione wszystkie dokumenty, załączniki 
i oświadczenia wymienione w rozdziale IX niniejszej SIWZ.

    - Oferta winna być złożona przed upływem terminu składania ofert.

    - Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami i dokumentami zamieścić należy w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego. Zaleca się opisanie koperty (opakowania) w następujący sposób:

nazwa (firma)

adres wykonawcy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Szkół Wyższych w Szczecinie

Al. Wojska Polskiego 97

70-481 Szczecin

„Oferta na  dostawę sprzętu medycznego oraz

systemu dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS”

Nie otwierać przed dniem 04.10.2013r, godz. 10:00

    - Wykonawca złoży ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ.

    - Zaleca się, aby wszystkie strony oferty i załączników były ponumerowane i parafowane 
w prawym górnym rogu.

- Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym.

- Oferty wspólne, sporządzone przez dwa lub więcej podmiotów, zwanych w dalszej treści Wykonawcą wspólnym (dotyczy to również ofert składanych przez wspólników spółki cywilnej) powinny spełniać następujące wymagania:

- oferta, wraz z załącznikami, winna być podpisana przez pełnomocnika, do oferty należy załączyć dokument pełnomocnictwa,

- sposób składania oświadczeń i dokumentów w ofercie wspólnej szczegółowo opisano w rozdziale IX SIWZ,

- do oferty lub przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego dołączyć należy umowę regulującą współpracę tych wykonawców, zawierającą, co najmniej:

-	zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,

-	czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż termin udzielonej rękojmi lub gwarancji,

- warunki określone przez Zamawiającego w SIWZ winny być spełnione przez Wykonawców wspólnych łącznie. Należy zaznaczyć jednocześnie w ofercie, 
który z Wykonawców odpowiada za spełnienie, jakich warunków SIWZ,

- wszelka wymiana pism, korespondencji w imieniu Wykonawców wspólnych dokonywana jest przez pełnomocnika. Zamawiający kieruje wszelką informację 
i korespondencję do pełnomocnika.

- Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność 
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

- Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, 
z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz.1503 ze zm.), a Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

  - Prawidłowo zamkniętą i opisaną kopertę zawierającą ofertę (formularz wraz 
z dokumentami, załącznikami i oświadczeniami wskazanymi w niniejszej SIWZ) składać należy w Sekretariacie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin, w terminie do dnia 04.10.2013r. do godziny 09:30

  - Otwarcie ofert nastąpi 04.10.2013r. w siedzibie Zamawiającego w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych 
w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 97, 70-481 Szczecin pok. nr 2 o godz. 10:00. Wszelkie zmiany terminów dokonane przez Zamawiającego do czasu składania ofert wymagają od Wykonawcy aktualizacji zapisów niniejszego rozdziału.

- Opis sposobu obliczenia ceny:

  - Wykonawcy obowiązany jest podać cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1-3 do SIWZ odpowiednio w zakresie oferowanej części. Cena oferty powinna być podana w kwocie brutto liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i obejmować całość ponoszonego przez zamawiającego wydatku na sfinansowanie zamówienia.

  - Cena musi obejmować wszystkie elementy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ, w szczególności:

- w zakresie części I i III transport i montaż fabrycznie nowego sprzętu medycznego we wskazanym przez Zamawiającego miejscu, uruchomienie, (kalibracja w tym wykonanie testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu RTG; integracja aparatu RTG  z system archiwizacji i dystrybucji obrazów), przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji zamówionego sprzętu medycznego, koszt serwisu gwarancyjnego, podatek VAT wg. obowiązującej stawki na dzień składania ofert, ewentualne upusty, rabaty oraz wszystkie inne pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

- w zakresie części II transport, instalację, wdrożenie, uruchomienie i integracje systemu z urządzeniami diagnostycznymi Zamawiającego, przeszkolenie użytkowników 
i administratorów bezpośrednio po instalacji, wdrożeniu, uruchomieniu, integracji 
z urządzeniami diagnostycznymi Zamawiającego – aparat RTG 1 szt, oraz po 2 tygodniach od jego instalacji, koszt serwisu gwarancyjnego, podatek VAT wg. obowiązującej stawki na dzień składania ofert, ewentualne upusty, rabaty oraz wszystkie inne pozostałe koszty niezbędne do realizacji zamówienia.

  - Jeżeli Wykonawcy złożą oferty, których wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i importu towarów, w celu dokonania oceny ofert Zamawiający doliczy do przedstawionych w nich cen podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek ponieść zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

Oferty oceniane będą według poniższych kryteriów oceny ofert dla każdej części osobno:

| Kryterium | Waga kryterium |
| --- | --- |
| Cena | 80 % |
| Koszty eksploatacji | 20 % |

Zasady oceny kryterium „Cena ”

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

oferowana najniższa cena brutto

Cena      =  ---------------------------------------------------------------------  x 80 pkt.

cena brutto oferty badanej

Zasady oceny kryterium „Koszty eksploatacji”

Kryterium zostanie obliczone według następującego wzoru:

Punkty przyznane ofercie w ramach podkryterium

Koszty eksploatacji   =        ---------------------------------------------------------------------  x 20 pkt.

Maksymalna wartość punktów w ramach podkryterium

Parametry będące przedmiotem oceny (podkryterium):

- Nazwa i wartość (PLN) najdroższej części zamiennej przedmiotu zamówienia (K1)  
– max. 20 pkt.

oferowana najniższa cena brutto części zamiennej

K1   =  -----------------------------------------------------------------------------------  x 20 pkt.

cena brutto części zamiennej oferty badanej

- Częstotliwość wymiany części wskazanej w poz. 1 (K2) – max. 10 pkt. (w miesiącach)

Częstotliwość wymiany części oferty badanej (w miesiącach)

K2 =  ------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt.

Najdłuższy czas wymiany części

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty, w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

      - Zawarcie umowy na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą, który złoży ofertę najkorzystniejszą pod względem kryteriów oceny ofert.

      - Zawarcie umowy może nastąpić także w ten sposób, że Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnioną i podpisaną umowę w odpowiedniej liczbie egzemplarzy, a Wykonawca odeśle podpisane egzemplarze w możliwie najwcześniejszym terminie Zamawiającemu.

      - Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

        - wykaz dostawców upoważnionych przez wytwórcę do sprzedaży części zamiennych, zużywalnych i eksploatacyjnych;

        - wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania następujących czynności: fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu medycznego nie mogą być wykonane przez użytkownika.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach:

  - Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:

- gdy wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

- zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu.

- zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. brak możliwości dokonania integracji systemu z uwagi na opóźnienie w dostawie aparatu RTG – dot. części II lub opóźnienie w dostawie systemu dot. części I, itp.).

- Niezależnie od powyższego, Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, Strony wprowadzą do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości Stron oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy.

- Wzór umowy stanowi załącznik nr 7a-c do niniejszej SIWZ.

- Wskazanie części zamówienia, która może być powierzona podwykonawcom:

Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

Zakres prac, który Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom należy wymienić 
w ofercie Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże powyższych informacji, Zamawiający może uznać, iż zamówienie realizowane będzie bez udziału podwykonawców.

- Maksymalna liczba Wykonawców, z którymi Zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej, oraz informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

  - Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

  - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

XXII. Informacje dodatkowe dotyczące wysokości zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli Zamawiający przewiduje ich zwrot oraz aukcji elektronicznej, jeżeli Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

- Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności
z przygotowaniem i złożeniem ofert ponosi Wykonawca składający ofertę.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia:

- Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

- Odwołanie przysługuje od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w terminach określonych w ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w rozdziale X ust. 1 niniejszej SIWZ.

- W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków.

- W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W sprawach nieuregulowanych w ustawie Prawo zamówień publicznych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiającego, jeżeli zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną; informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcom, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych; informacje dotyczące wymagań o których mowa w art. 29 ust. 4:

      - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

      - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszcza prowadzenia rozliczenia 
w walucie innej niż PLN.

      - Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wymagań związanych z realizacja zamówienia, o których mowa w art. 29 ust. 4.

podpis Zamawiającego:

………………………

Załącznik nr 1 do SIWZ

| NR SPRAWY: | SPZOZSzW/PN/3/2013 |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97 70-481 Szczecin |  |

| Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP |
| --- | --- | --- |

OFERTA WYKONAWCY

część I

- Oferujemy dostawę fabrycznie nowego aparatu rentgenowskiego stacjonarnego do zdjęć kostno – płucnych z przenośnym panelem cyfrowym oraz systemem radiografii cyfrowej na warunkach i zasadach określonych w SIWZ po cenie:

brutto:          .................................................................................................... PLN

(słownie:	.................................................................................................................................PLN), w tym obowiązujący podatek VAT.

- Oświadczamy, iż w ramach kryterium „koszt eksploatacji” oferujemy:

| Lp. | Nazwa parametru | Informacja wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i wartość brutto (PLN) najdroższej części zamiennej przedmiotu zamówienia (K1) | ………………………….. (podać nazwę części zamiennej) ……………………….PLN (podać wartość brutto części zamiennej) |
| 2 | Częstotliwość wymiany części wskazanej w poz. 1 (podać w miesiącach) (K2) | …….............................. (podać liczbę miesięcy) |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujący zakres zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

      - zakres : .................................................................................

      - zakres: …………………………………………………………

      - zakres: ………………………………………………………….

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego  postępowania należy kierować na poniższy adres:

adres:  ………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………….

Tel. ………………………	fax. ………………….   e-mail: ……………………………………

- Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ.

    - …………………………………

    - …………………………………

    - ……………………………………

    - …………………………………..

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

\

Załącznik nr 1a do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT RENTGENOWSKI STACJONARNY DO ZDJĘĆ KOSTNO – PŁUCNYCH Z

PRZENOŚNYM PANELEM CYFROWYM ORAZ SYSTEMEM RADIOGRAFII CYFROWEJ

Urządzenie / wersja: ………………………………..

Producent:………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………….	wymagane 2013

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
|  | Wszystkie elementy fabrycznie nowe (rok produkcji 2013), nie używany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe objęte jednym certyfikatem CE | TAK |  |
|  | Gwarancja w okresie min. 12 miesięcy na wszystkie urządzenia będące przedmiotem zamówienia | TAK |  |
|  | Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu - radiolog min. 6 h, - technik rtg min. 6 h Szkolenie zakończone wydaniem stosownego zaświadczenia. | TAK |  |
|  | Dokumenty wymagane ustawą „o wyrobach medycznych” | TAK |  |
|  | Istotne elementy oferowanego aparatu RTG, tj generator, lampa rentgenowska, stół i statyw do zdjęć odległościowych wyprodukowane przez tego samego producenta w celu zapewnienia pełnej kompatybilności i integracji. | TAK |  |
| GENERATOR RTG |  |  |  |
|  | Generator wysokiej częstotliwości min. 50kHz | TAK |  |
|  | Moc generatora |  55 kW |  |
|  | Zakres napięć | minimalny  40 maksymalny  125kV |  |
|  | Regulacja napięcia co 1 KV | TAK |  |
|  | Zakres prądu | minimalny  20 mA maksymalny  550 mA |  |
|  | Zakres mAs | minimalny  0,5 mAs maksymalny  600 mAs |  |
|  | Automatyczna kontrola ekspozycji AEC dla stołu i statywu | TAK |  |
|  | Programy anatomiczne w liczbie |  1000 |  |
|  | Zasilanie 3-fazowe 3 x 400V  10% / 50 Hz | TAK |  |
| LAMPA RTG Z KOLIMATOREM |  |  |  |
|  | Maksymalne napięcie lampy |  125 kV |  |
|  | Wymiary małego ogniska |  0,6 mm |  |
|  | Wymiary dużego ogniska |  1,2 mm |  |
|  | Maksymalna moc obciążenia małego ogniska Wg normy IEC (PN-EN)60613 |  30 kW |  |
|  | Maksymalna moc obciążenia dużego ogniska Wg normy IEC (PN-EN)60613 |  50 kW |  |
|  | Pojemność cieplna anody |  230 kHU |  |
|  | Pojemność cieplna kołpaka |  3000 kHU |  |
|  | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Kolimator ręczny z oświetlaczem pola promieniowania | TAK |  |
|  | Wskaźnik odległości ognisko – detektor w stole, wskaźnik kąta lampy | TAK |  |
|  | Dodatkowa filtracja w kolimatorze, min 3 wartości, (filtry nie zasłaniają wiązki świetlnej) | TAK/Podać |  |
|  | Możliwość obrotu kolimatora ≥ +/- 45 st. | TAK |  |
|  | Komora pomiarowa dawki pacjenta (DAP) | TAK |  |
| STÓŁ DO ZDJĘĆ KOSTNYCH Z KOLUMNĄ LAMPY |  |  |  |
|  | Pływający blat stołu | TAK |  |
|  | Przycisk nożny zwalniający hamulec blatu | TAK |  |
|  | Zakres przesuwu detektora | ≥ 55 cm |  |
|  | Odległość blatu stołu od detektora | ≤ 60 mm |  |
|  | Długość stołu | ≥ 235 cm |  |
|  | Szerokość stołu | ≥ 80 cm |  |
|  | Zakres ruchu podłużnego blatu stołu | ≥ 90 cm |  |
|  | Zakres ruchu poprzecznego stołu | ≥ 25 cm |  |
|  | Wysokość blatu od podłogi | ≤ 75 cm |  |
|  | Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa, wyzwalana w trakcie ekspozycji o ogniskowej 95-115 cm | TAK |  |
|  | Gęstość kratki przeciwrozproszeniowej | ≥ 60 linii/cm |  |
|  | Współczynnik pochłaniania promieniowania płyty stołu przy 100 kV ≤1,2 mm Al | TAK |  |
|  | Automatyka ekspozycji (min. 3-polowa komora jonizacyjna) | TAK |  |
|  | Kolumna podłogowa zintegrowana ze stołem | TAK |  |
|  | Minimalna wysokość ogniska lampy od podłogi | ≤ 38 cm |  |
|  | Zakres ruchu pionowego lampy | ≥ 150 cm |  |
|  | Zakres ruchu wzdłużnego lampy/kolumny | ≥ 135 cm |  |
|  | Obrót lampy RTG wokół osi pionowej kolumny: ≥ +/- 90 st. | TAK |  |
|  | Obrót lampy RTG wokół osi poziomej kolumny: ≥+/- 120 st. | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania zdjęć poza stołem | TAK |  |
| STATYW DO ZDJĘĆ PŁUCNYCH |  |  |  |
|  | Instalacja statywu jako wolnostojącego (bez konieczności mocowania do ściany czy sufitu) | TAK |  |
|  | Minimalna odległość środka detektora od podłogi | ≤ 35 cm |  |
|  | Maksymalna odległość środka detektora od podłogi | ≥ 180 cm |  |
|  | Odległość blatu statywu od detektora | ≤ 40 mm |  |
|  | Ruchoma kratka przeciwrozproszeniowa, lub zestaw kratek wyzwalanych w trakcie ekspozycji o ogniskowej 115-180 cm | TAK |  |
|  | Gęstość kratki przeciwrozproszeniowej | ≥ 60 linii/cm |  |
|  | Automatyka ekspozycji (min. 3-polowa komora jonizacyjna) | TAK |  |
| PŁASKI PRZENOŚNY PANEL CYFROWY UŻYWANY W STOLE I NA STATYWIE |  |  |  |
|  | Masa do 5kg | TAK |  |
|  | Wielkość pojedynczego piksela max. 133 μm | TAK |  |
|  | Użyteczny rozmiar matrycy min. 35 cm x 42 cm | TAK |  |
|  | Rozdzielczość detektora min. 7,5mln. pikseli | TAK |  |
|  | Konwersja analogowo – cyfrowa min. 14 bitów | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie detektora | ≥ 150 kg |  |
| STACJA TECHNIKA, SYSTEM RADIOGRAFII CYFROWEJ |  |  |  |
|  | Stacja technika zintegrowana z konsolą generatora | TAK |  |
|  | Procesor Intel Core Dual 2,4 GHz lub równoważny, dysk twardy min. SATA HDD 160 GHz, pamięć min. 2 GB, napęd do archiwizacji na CD RW + DVD RW | TAK |  |
|  | Czas od ekspozycji do pojawienia się obrazu gotowego na monitorze | ≤ 9 s |  |
|  | Pamięć obrazów min 5 tys. obrazów | TAK |  |
|  | Głębia szarości przetwarzanego obrazu min 14 bitów | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej rejestracji pacjentów | TAK |  |
|  | Informacja o danych pacjenta na obrazie min. Nazwisko, Wiek, Płeć | TAK |  |
|  | Podstawowe oprogramowanie do obróbki badań pozwalające na zmianę zaczernienia i kontrastu, inwersję negatyw/pozytyw, automatyczne przesyłanie obrazu w formacie DICOM na stację lekarską i do systemu PACS | TAK |  |
|  | Interfejs DICOM 3.0, min. DICOM Send, DICOM Print, DICOM Storage Commitment | TAK |  |
|  | Funkcja powiększania obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja obracania obrazu | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego przycinania obrazów | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do nanoszenie komentarzy, znaków, strzałek | TAK |  |
|  | Funkcje cofania, powtarzania, wymazywania, zapamiętania | TAK |  |
|  | Monitor kolorowy LCD min. 19’’ o rozdzielczości 1280x1024 zintegrowany z systemem | TAK |  |
| INDYWIDUALNE OSŁONY RTG |  |  |  |
|  | Fartuch ochronny chroniący również boki pacjenta 0,5mm Pb w rozmiarze średnim z wieszakiem | TAK |  |
|  | Kołnierz ochronny tarczycy 0,5mm Pb w rozmiarach średnim i dużym | TAK |  |
|  | Komplet osłon na gonady męskie i żeńskie 1 mm Pb | TAK |  |
|  | Fartuch biodrowy 0,5mm Pb w rozmiarze średnim i dużym 2szt | TAK |  |
| KOMLPET SPRZĘTU DO WYKONYWANIA TESTÓW PODSTAWOWYCH |  |  |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

załącznik nr 2 do SIWZ

| NR SPRAWY: | SPZOZSzW/PN/3/2013 |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97 70-481 Szczecin |  |

| Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP |
| --- | --- | --- |

OFERTA WYKONAWCY

część II

- Oferujemy dostawę nowego systemu dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS na warunkach 
i zasadach określonych w SIWZ po cenie:

brutto:          .................................................................................................... PLN

(słownie:	.................................................................................................................................PLN), w tym obowiązujący podatek VAT.

- Oświadczamy, iż w ramach kryterium „koszt eksploatacji” oferujemy:

| Lp. | Nazwa parametru | Informacja wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i wartość brutto (PLN) najdroższej części zamiennej przedmiotu zamówienia (K1) | ………………………….. (podać nazwę części zamiennej) ……………………….PLN (podać wartość brutto części zamiennej) |
| 2 | Częstotliwość wymiany części wskazanej w poz. 1 (podać w miesiącach) (K2) | …….............................. (podać liczbę miesięcy) |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujący zakres zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

- zakres : .................................................................................

- zakres: …………………………………………………………

- zakres: ………………………………………………………….

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego  postępowania należy kierować na poniższy adres:

adres:  ………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………….

Tel. ………………………	fax. ………………….   e-mail: ……………………………………

- Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ.

- …………………………………

- …………………………………

- ……………………………………

- …………………………………..

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 2a do SIWZ/załącznik nr 1 do umowy

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM DYSTRYBUCJI I ARCHIWIZACJI PACS/RIS

Urządzenie / wersja: ………………………………..

Producent:………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………….	wymagane 2012/2013

| Lp. |  | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Radiologiczny system informatyczny RIS |  |  |  |
|  | Konfiguracja systemu obiegu informacji RIS dla potrzeb pracowni: RTG,USG, inne | TAK |  |
|  | Podłączenie do archiwum systemu PACS urządzeń diagnostycznych w standardzie DICOM (Dostawca zapewnia niezbędne licencje DICOM, DICOM WORKLIST) | TAK |  |
|  | System RIS/PACS posiada możliwość obsługi macierzy dyskowej o nieograniczonej wielkości (rozbudowa macierzy nie wymaga zakupu dodatkowych licencji) | TAK |  |
|  | Wszystkie oferowane moduły oprogramowania tego samego producenta (PACS/RIS/oprogramowanie stacji diagnostycznych) | TAK |  |
|  | Wdrożenie systemu | TAK |  |
|  | Oferowany system RIS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIa - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIa | TAK / dołączyć do oferty |  |
| Radiologiczny System Informacyjny (RIS) - licencja dla min. 5 użytkowników |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Program RIS jest kompatybilny z przeglądarkami Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari. | TAK |  |
|  | Program RIS automatycznie tworzy kopię bazy danych. | TAK |  |
|  | Klawisze skrótów umożliwiające bezpośredni dostęp do dowolnie wybranych przez użytkownika pozycji menu lub funkcji, definiowane na etapie wdrożenia oraz stałe skróty klawiszowe dla podstawowych operacji. | TAK |  |
|  | Możliwość rejestracji pacjenta na dowolnym komputerze w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej. | TAK |  |
|  | Elektroniczny odbiór zleceń badań i elektroniczne przesyłanie wyników do zleceniodawcy. | TAK |  |
|  | Rejestracja zgodna z wymogami sprawozdawczości elektronicznej do NFZ. | TAK |  |
|  | Rejestracja zleceń wewnętrznych i zewnętrznych | TAK |  |
|  | Rejestracja zleceń od pacjentów prywatnych | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów obcokrajowców. | TAK |  |
|  | Program RIS pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na dzień bieżący bez wskazania konkretnej godziny badania. | TAK |  |
|  | Możliwość rejestrowania dla pacjenta kilku procedur jednocześnie – zestaw badań. | TAK |  |
|  | Możliwość skanowania skierowań oraz innych dokumentów i zapamiętywanie ich w systemie dla danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
|  | Proces skanowania jest procesem rozłącznym i może być wykonany na dowolnym etapie. | TAK |  |
|  | Walidacja poprawności wpisu numeru PESEL. | TAK |  |
|  | System automatycznie uzupełnia płeć, datę urodzenia pacjenta na podstawie numeru PESEL. | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów z uwzględnieniem następujących danych: - imię i nazwisko PESEL, data urodzenia płeć adres zamieszkania/czasowy/pobytu ubezpieczyciel, kod TERYT | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów z możliwością wykorzystania skorowidza pacjentów | TAK |  |
|  | Dostęp do skorowidza pacjentów z możliwością zmiany danych pacjenta w zakresie: - imię i nazwisko PESEL, data urodzenia płeć adres zamieszkania/czasowy/pobytu ubezpieczyciel, kod TERYT | TAK |  |
|  | Identyfikacja i weryfikacja lekarzy zlecających na podstawie prawa wykonywania zawodu z wykorzystaniem słownika lekarzy zlecających. | TAK |  |
|  | Identyfikacja jednostki zlecającej na podstawie numeru umowy z NFZ, NIP’u, Regonu, skrótu. | TAK |  |
|  | Możliwość przypisania do jednostki zlecającej własnego kodu umowy w celach statystycznych i rozliczeniowych | TAK |  |
|  | Możliwość przypisywania jednostek kierujących do zdefiniowanych grup w celach statystycznych | TAK |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu pacjenta z tym samym numerem PESEL, za wyjątkiem pacjenta z zerowym numerem PESEL. | TAK |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu lekarzy zlecających z tym samym numerem prawa wykonywania zawodu. | TAK |  |
|  | Weryfikacja sumy kontrolnej prawa wykonywania zawodu lekarzy. | TAK |  |
|  | Kontrola wprowadzania danych uniemożliwiająca dwukrotne wprowadzenie do systemu jednostki zlecającej z tym samym numerem umowy z NFZ, NIP’em, Regonem. | TAK |  |
|  | Administracja słownikami lekarzy i jednostek kierujących z poziomu aplikacji: dodanie nowego wpisu do rejestru, edycja istniejącego wpisu dezaktywacja istniejącego wpisu | TAK |  |
|  | Możliwość przechowywania informacji o lekarzu wykonującym badanie. | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjenta NN za pomocą jednego kliknięcia, system powinien automatycznie uzupełniać pola: - imię - nazwisko informacjami NN - datę i godzinę przyjęcia pacjenta | TAK |  |
|  | Słownik miejscowości z podziałem na miasto, powiat, gminę i województwo. | TAK |  |
|  | Wyszukiwanie badania w dowolnie określonym przedziale czasu według: - numeru badania - nazwiska pacjenta - imienia pacjenta - płci - numeru PESEL - numeru badania - kodu kreskowego badania - identyfikatora z systemu szpitalnego | TAK |  |
|  | Wyszukiwarka zaawansowana – min. 5kryteriów z dowolnego przedziału czasowego wybranego przez użytkownika w tym: - Według daty badania - Daty urodzenia pacjenta - Płci - Wieku pacjenta - Numeru badania - Rodzaju badania - Trybu badania - Rodzaju urządzenia - według pracowni - według ICD10 - jednostek zlecających - lekarzy opisujących - konsultujących - wg statusu badania - wg statusu zlecenia - wg daty zlecenia - trybu finansowania - płatnika | TAK |  |
|  | Zapisywanie kryteriów wyszukiwania jako szablon wyszukiwania z możliwością późniejszego wykorzystania. Możliwość nadania własnej nazwy nowo zdefiniowanemu szablonowi. | TAK |  |
|  | Rejestracja badań z uwzględnieniem następujących danych: - data i rodzaj skierowania - lekarz kierujący - jednostka kierująca - rozpoznanie z uwzględnieniem IDC10 - płatnik - tryb przyjęcia - tryb wykonania | TAK |  |
|  | Możliwość anulowania zleconego badania z wpisaniem uzasadnienia | TAK |  |
|  | Przegląd i edycja katalogu badań wraz z możliwością modyfikacji cenników badań | TAK |  |
|  | Realizacja zlecenia w pracowni (zaplanowanie badania, rejestracja badania, opis, zużycie zasobów, weryfikacja wyników) | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania danych zlecenia i wyników badań. | TAK |  |
|  | System zabezpiecza przed edycją badania przez dwóch różnych lekarzy w tym samym czasie. W przypadku zablokowania wyniku do edycji użytkownik otrzymuje informację kto i kiedy zablokował badanie. | TAK |  |
|  | System umożliwia wyświetlenie listy aktualnie edytowanych badań wraz z danymi użytkownika, który wprowadza wynik | TAK |  |
|  | System umożliwia uprawnionym użytkownikom na awaryjne zdjęcie blokady badania. | TAK |  |
|  | Terminarz umożliwia włączenie reguł weryfikujących, czy świadczenie o podanych parametrach można umieścić na danym paśmie rezerwacji | TAK |  |
|  | Reguły weryfikujące typu „pozwól” i „zabroń” pozwalające na definiowanie pasm rezerwacji terminarza w oparciu o niżej wymienione parametry. | TAK |  |
|  | Definiowanie warunków dla reguł weryfikujących w oparciu co najmniej o: - rodzaj badania - płatnika - jednostkę zlecającą | TAK |  |
|  | Terminarz umożliwia zaplanowanie pasm z wskazaniem dat obowiązywania, np pasmo obowiązuje od 2009-09-20 do 2009-10-20 Poniedziałek godzina 08:00-12:00 | TAK |  |
|  | Graficzne narzędzie umożliwiające administratorowi zarządzanie parametrami reguł weryfikacji dla danych pasm rezerwacji. | TAK |  |
|  | Terminarz z możliwością zaznaczenia źródła skierowania na badanie (rejestratorka, system medyczny). | TAK |  |
|  | Terminarz pozwala na grupowe zapisanie pacjentów na wybrane terminy do różnych pracowni, wymagając tylko jednokrotnego wprowadzenia danych Pacjenta. | TAK |  |
|  | Terminarz uniemożliwia zarejestrowania Pacjenta na tą samą godzinę przez co najmniej dwie różne osoby rejestrujące. | TAK |  |
|  | Terminarz pozwala na wydrukowanie kodu kreskowych Pacjenta, Badania. | TAK |  |
|  | Terminarz pozwala podejrzeć historię zapisu Pacjenta na termin, z informacją przez jakiego użytkownika Pacjent był rejestrowany. | TAK |  |
|  | Terminarz pozwala na zarejestrowanie Pacjenta na N badań bez potrzeby przechodzenia pomiędzy kolejnymi ekranami. | TAK |  |
|  | Terminarz pozwala osobno na umówienie terminu przybycia Pacjenta, oraz osobno na potwierdzenie jego przybycia do Placówki w dniu badania. | TAK |  |
|  | Możliwość zdeklarowania czasu trwania badania. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia listy rezerwowej w terminarzu. | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądania grafiku w widoku dziennym, tygodniowym | TAK |  |
|  | Możliwość wyświetlania widoku wielu pracowni na jednym ekranie. | TAK |  |
|  | Możliwość określania typowych czasów trwania usług na potrzeby planowania badań. | TAK |  |
|  | Podczas przenoszenia badania na inny termin system umożliwia podanie przyczyny przesunięcia | TAK |  |
|  | Wykonywanie raportów z terminarza on-line. | TAK |  |
|  | Generowanie listy badań do wykonania w dowolnym przedziale czasowym. | TAK |  |
|  | Raport o niewykonanych badaniach. | TAK |  |
|  | Raport przesuniętych terminów | TAK |  |
|  | Lista badań do zgłoszenia na bieżący dzień w podziale na pracownie | TAK |  |
|  | Możliwość wyróżnienia kolorem badań w widoku dziennym terminarza w zależności od zdefiniowanych reguł np. wszystkie badania ze statusem różnym od WYKONANE, które zostały zarejestrowane jako rozliczane z NFZ mają być wyróżnione wybranym kolorem. | TAK |  |
|  | Rejestracja pacjentów dla dowolnej liczby pracowni w zakładzie. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznego połączenia zlecenia w RIS z badaniem zarchiwizowanym w PACS. | TAK |  |
|  | Funkcja łączenia badań musi umożliwiać wyświetlenie badania w postaci referencyjnej oraz w postaci diagnostycznej (m.in celem dostępu do nagłówka DICOM) | TAK |  |
|  | Opis badania z zatwierdzeniem przez lekarza opisującego. | TAK |  |
|  | Zapewnienie wzorców opisów wraz z możliwością zarządzania nimi przez użytkownika (lekarza opisującego) w tym dodawanie, edycja i modyfikacja wzorca. | TAK |  |
|  | Tworzenie przez użytkownika (lekarza opisującego) grup opisów. | TAK |  |
|  | Możliwość podglądu danych zlecenia na ekranie wprowadzania wyniku bez konieczności jego zamykania w zakresie danych osobowych pacjenta i danych zlecenia. | TAK |  |
|  | Wybór badania do opisu z możliwością otwarcia obrazu w formacie DICOM 3 na stacji roboczej z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym efilm lub innym równoważnym programem diagnostycznym. | TAK |  |
|  | Zapis kolejnych konsultacji danego badania z możliwością ich przeglądania. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania zaawansowanego edytora opisu, umożliwiającego co najmniej: - zmianę wielkości czcionki - pogrubienie - pochylenie - podkreślenie | TAK |  |
|  | Blokada edycji opisu przez innego lekarza niż lekarz opisujący | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego ustawiania statusu WYNIKI podczas drukowania opisu badania przez lekarza | TAK |  |
|  | System umożliwia włączenie blokady edycji opisu badania po ustawieniu statusu wyniki | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu w systemie dźwiękowych opisów badań z użyciem narzędzia typu Philips SpeechMike lub innych, równoważnych narzędzi wspomagania dyktowania. | TAK |  |
|  | Połączenie dźwiękowego opisu badania z rekordem badania umożliwiający jego odczyt w dowolnym czasie. | TAK |  |
|  | Możliwość grupowania badań do opisu – jeden opis tworzony dla kilku badań | TAK |  |
|  | Oznaczanie dokumentów nie elektronicznych kodami kreskowymi umożliwiającymi identyfikację badania w systemie. | TAK |  |
|  | Możliwość sprawdzenia statusu danego badania. | TAK |  |
|  | Możliwość wpisania informacji o wykorzystanych materiałach podczas badania. | TAK |  |
|  | Możliwość wpisywania informacji o parametrach ekspozycji (mAs, kV, itp.. ) | TAK |  |
|  | Lista robocza dla technika prezentująca m.in. - numer badania - imię i nazwisko pacjenta wraz z numerem PESEL - data badania - rodzaj badania - status | TAK |  |
|  | System sam decyduje o konieczności rozsądzenia niezgodności | TAK |  |
|  | Nagrywanie, za pomocą automatycznego duplikatora płyt wyniku badania pacjenta (opis + obrazy w standardzie DICOM z użyciem bezstratnej kompresji JPEG LossLess + przeglądarka DICOM) na płycie DVD lub CD z automatycznym podziałem na kilka płyt CD w przypadku badań większych niż 700MB. | TAK |  |
|  | Nagrywanie płyty CD/DVD z badaniem pacjenta (obrazy diagnostyczne, przeglądarka obrazów, opis badania) na komputerze wyposażonym w nagrywarkę CD/DVD wraz z nadrukiem etykiety płyty zawierającej dane pacjenta i badania, logo pracowni, kod kreskowy na drukarce atramentowej podłączonej do komputera. | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru nagrywarki, na której zostanie nagrana płyta | TAK |  |
|  | Możliwość anonimizowania badania przed zapisaniem na płycie. | TAK |  |
|  | Automatyczny nadruk etykiety płyty zawierający: dane pacjenta, badania, pracowni diagnostycznej, logo pracowni, kodu kreskowego badania. | TAK |  |
|  | Kolejka zleceń nagrania płyt dla pacjenta umożliwiająca: - podgląd zleceń oczekujących na nagranie wraz z informacją o aktualnym stanie zlecenia; - wstrzymanie, wznowienie, usunięcie lub ponowne wykonanie przetwarzanego zlecenia; - przesunięcie zlecenia na początek kolejki. | TAK |  |
|  | Możliwość generowania kolejek oczekujących w formacie xls | TAK |  |
|  | Możliwość rejestrowania wydawanych wyników: kto i kiedy wynik odebrał. | TAK |  |
|  | Wydanie polecenia nagrania płyty z wynikami badania pacjenta musi być możliwe z dowolnej stacji roboczej pracującej w systemie. | TAK |  |
|  | Generowanie raportów wg rodzajów badań w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min.: -raport wg rodzaju badania -raport wg lekarza opisującego -raport wg techników wykonujących badanie -raport wg jednostek kierujących | TAK |  |
|  | Generowanie raportów ilościowych w dowolnie zadeklarowanym przedziale czasowym, w tym min: -raport ilościowy wg lekarzy opisujących -raport ilościowy wg techników -raport ilości zarejestrowanych badań | TAK |  |
|  | Generowanie standardowych raportów w dowolnym zadeklarowanym czasie ,min: -raport badań wg kodów ICD10 -raport badań wg jednostek zlecających -raport badań wg płatników -raport badań wg lekarzy zlecających -raport badań wg lekarzy opisujących -raport badań wg płatników | TAK |  |
|  | Generowanie raportu szczegółowych zestawień wykonanych usług dla poszczególnych jednostek zlecających – w dowolny przedziale czasowym. | TAK |  |
|  | Generowanie raportu Księga Diagnostyczna zgodnego z wymaganiami rozporządzeń: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010r.,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 lutego 2011r. i Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 grudnia 2009r. | TAK |  |
|  | Designer raportów umożliwiający modyfikację istniejących w systemie raportów wraz z narzędziem umożliwiającym zachowanie w systemie, pod alternatywną nazwą, zmodyfikowanego raportu. | TAK |  |
|  | System gromadzi informacje o przyczynie usunięcia pacjenta z kolejki oczekujących zgodnie z w/w rozporządzeniem | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru dokumentu uprawniającego na podstawie którego zostanie rozliczone badanie | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzania cenników badań dla poszczególnych jednostek zlecających z określeniem czasu ważności danego cennika. | TAK |  |
|  | Przechowywanie informacji o okresach obowiązywania poszczególnych cenników badań. System musi zachować historię zmian cen oraz zapamiętywać okresy zmian cen. | TAK |  |
|  | System musi zachować cenę aktualną i wydrukować ją w raportach generowanych za dzień wykonania badania. | TAK |  |
|  | System pozwala na automatyczne dokumentowanie wszystkich zapisów i zmian w systemie dotyczących pacjenta i badania wraz z odpowiednim narzędziem dla lokalnego administratora do przywracania danych historycznych. | TAK |  |
|  | Bezpieczeństwo transferu danych w sieci komputerowej (przesyłanie danych między stacją roboczą a serwerem musi być szyfrowany). | TAK |  |
|  | Brak limitu liczby stanowisk roboczych w ramach Zakładu Radiologii. | TAK |  |
|  | System umożliwia bezkosztowe dodawanie do systemu RIS nowych użytkowników i stacji roboczych. | TAK |  |
|  | Interfejs użytkownika i pomoc kontekstowa w języku polskim. | TAK |  |
|  | Obsługa polskich znaków diakrytycznych. | TAK |  |
|  | Panel administracyjny dostępny z każdej stacji roboczej bez konieczności instalowania oprogramowania klienckiego przez WWW umożliwiający zarządzanie systemem w tym zarządzanie użytkownikami, nadawanie uprawnień, typami badań, terminarzem, cennikami. | TAK |  |
|  | Słownik kodów rozpoznań ICD-10 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
|  | Słownik kodów procedur ICD-9 w języku polskim z możliwością jego przeszukiwania. | TAK |  |
|  | Panel administracyjny umożliwiający przegląd zmian dokonanych w rekordzie badania i możliwość przywrócenia stanu do poprzedniej wersji. | TAK |  |
|  | System działa w oparciu o architekturę 64-bitową | TAK |  |
|  | System RIS zarejestrowany w Polsce jako wyrób medyczny | TAK |  |
|  | DICOM Modality Worklist - system generuje listy robocze dla urządzeń diagnostycznych. | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS w momencie wysłania badania na PACS | TAK |  |
|  | Automatyczna zmiana statusu badania w RIS przy pomocy DICOM MPPS. | TAK |  |
|  | Procedura logowania do systemu wymuszająca na użytkowniku podania hasła o dostatecznej „sile” czyli zawierającego minimum 8 znaków, małe i duże litery, cyfrę lub znaki specjalne. Dodatkowo: - konfigurowalna ilość ostatnio podanych haseł uniemożliwiająca użytkownikowi powtórzenia tego samego hasła; - konfigurowalna, minimalna długość hasła wymagana przez system; - konfigurowalna ilość małych, dużych liter oraz znaków specjalnych, które będą musiały być wprowadzone w haśle. | TAK |  |
|  | Monitorowanie systemu poprzez system logowania zdarzeń m.in. - prawidłowe i nieprawidłowe zalogowanie użytkownika do systemu - zmiana hasła, zblokowanie konta - dodanie, modyfikacja pacjenta - dodanie, modyfikacja badania - wprowadzenie opisu dla badania - operacje na dokumentach kasowych | TAK |  |
|  | Po trzech nieudanych próbach system umożliwia całkowitą lub czasową blokadę konta użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość integracji z systemem PACS poprzez protokół HL7 lub bazę danych | TAK |  |
|  | Integracja z drzewem LDAP (min. MS Active Directory) w trybie odczytu | TAK |  |
|  | Integracja z drzewem LDAP w zakresie weryfikacji loginu, hasła, uprawnień do logowania do systemu oraz do funkcji i ról w systemie | TAK |  |
|  | Dostęp do poprzednich badań pacjenta bez konieczności przerywania opisu badania | TAK |  |
|  | Integracja z lekarska stacja diagnostyczną z poziomu klienta RIS – możliwość otwarcia z poziomu RIS obrazów w przeglądarce diagnostycznej | TAK |  |
|  | Obsługiwane stacje min. OsiriX, eFilm, | TAK |  |
|  | Automatyczne uzupełnianie godziny wykonania badania na podstawie danych z PACS | TAK |  |
|  | Integracja z eWUŚ w zakresie weryfikacji i prezentacji statusu ubezpieczenia pacjenta | TAK |  |
|  | Integracja z eWUŚ - możliwość weryfikacji ubezpieczenia pacjenta na żądanie | TAK |  |
|  | Integracja z eWUŚ - obsługa komunikatów w formacie 1.0 i 2.0 i 3.0 | TAK |  |
|  | Integracja z eWUŚ - wsparcie dla serwerów Proxy | TAK |  |
|  | Integracja z eWUŚ - sprawdzanie poprawności podpisu cyfrowego potwierdzenia | TAK |  |
|  | Integracja z eWUŚ - mechanizm weryfikacji autentyczności potwierdzenia | TAK |  |
| MODUŁ ARCHIWIZACJI OBRAZÓW DIAGNOSTYCZNYCH PACS |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Komunikacja z RIS za pomocą protokołu min. HL7 lub równoważny. | TAK |  |
|  | Ilość licencji otwartych dla urządzeń DICOM zgodna z ilością podpinanych urządzeń. Urządzenia wyposażone w moduł DICOM WORKLIST | TAK |  |
|  | Przyjmowanie zleceń z RIS – w tym podział zleceń ze względu na miejsce realizacji badania (gabinet) na potrzeby tworzenia list roboczych do urządzeń | TAK |  |
|  | Przesyłanie informacji zwrotnej do RIS dotyczącej stanu realizacji zlecenia (obsługa statusów) min. Zakończone | TAK |  |
|  | Aktualizacja zleceń na podstawie informacji otrzymanych z RIS, w szczególności: anulowanie zlecenia, zmiana daty/godziny zlecenia, zmiana gabinetu realizującego, zmiana rodzaju badania, zmiana informacji o kierującym na badanie | TAK |  |
|  | Udostępnianie wyników badań na stanowisko lekarza opisującego - żądanie wyświetlenia wyników wskazanego zlecenia przekazywane jest z RIS; lekarz logując się tylko do RIS automatycznie otrzymuje dostęp do wyników badań PACS (jednokrotne logowanie). Integracja na poziomie pulpitu. | TAK |  |
|  | Automatyczna aktualizacja danych pacjentów na podstawie informacji wprowadzanych w RIS (edycja, usunięcie) | TAK |  |
|  | Język interfejsu użytkownika – język polski | TAK |  |
|  | Baza danych w technologii SQL | TAK |  |
|  | Możliwość automatycznego tworzenia płyt CD/DVD dla pacjentów i wypalanie ich poprzez wbudowany interface (obrazy w formacie DICOM lub skompresowanym bezstratnie w „locie” , z możliwością ich wyświetlenia na dowolnym komputerze, dołączona przeglądarka, plik DICOMDIR, możliwość dołączenia pliku tekstowego z opisem badania, możliwość anonimizacji badań w „locie”). | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych administracyjnych pacjentów. | TAK |  |
|  | Współpraca z minimum dwoma różnymi automatycznymi urządzeniem nagrywającym (duplikatory CD/DVD) | TAK/Podać |  |
|  | Archiwizacja obrazów i ich opisów w formacie DICOM. | TAK |  |
|  | Możliwość kompresji obrazów w bazie danych bezstratna „w locie” w czasie archiwizacji, | TAK |  |
|  | Możliwość kompresji bezstratnej „w locie” w czasie archiwizacji długoterminowej, | TAK |  |
|  | Rozbudowane funkcje wyszukiwania i sortowania i filtrowania danych (między innymi po :nazwisku, dacie badania, identyfikatorze badania, numerze RIS, jednostce kierującej, urządzeniu wykonującym, modality). Wyszukiwanie z polskimi znakami diakrytycznymi. | TAK |  |
|  | Możliwość ręcznej archiwizacji wybranych obrazów na płytach CD/DVD, automatyczna kompilacja przed wypaleniem. | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia obrazów i serii obrazów w formacie JPG/BMP/TIFF ( np. do prezentacji). | TAK |  |
|  | Możliwość tworzenia plików AVI. | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania obrazów na drukarce DICOM i drukarce systemowej (na papierze). | TAK |  |
|  | Wysyłanie obrazów na inne stacje DICOM. | TAK |  |
|  | Udostępnianie danych innym stacjom DICOM (DICOM Query/Retreive) zgodnie z protokołem DICOM 3.0 | TAK |  |
|  | Statyczny „routing” (dane wprowadzone na serwer są automatycznie przesyłane w inne miejsca). | TAK |  |
|  | Wbudowana w system prosta przeglądarka DICOM z podstawowymi narzędziami pomiarowymi, zmiana okna, automatyka wyświetlania serii, cine, lupa, itp.) | TAK |  |
|  | Dołączanie i archiwizacja wyników badań (opisów). | TAK |  |
|  | Możliwość wypalenie jednej płyty CD/DVD dla pacjenta z dwoma lub więcej różnymi przeprowadzonymi badaniami tego samego typu aparatu diagnostycznego. | TAK |  |
|  | Kompresja obrazów Bazy Danych | TAK |  |
|  | Polski język oprogramowania | TAK |  |
|  | Polskie znaki w nazwiskach pacjentów. | TAK |  |
|  | Uzupełnianie danych zlecenia na podstawie danych dostępnych w nagłówku DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość podziału archiwum on-online i off-line ze względu na modality | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi więcej niż jednego wolumenu z danymi obrazowymi | TAK |  |
|  | Kontrola zajętości wolumenów on-line, zabezpieczenie przed przepełnieniem archiwum on-line | TAK |  |
|  | Możliwość ponownego wprowadzania badań do systemu z dysków CD/DVD (archiwum automatycznego) lub nośników CD wykonanych na innych urządzeniach (w standardzie DICOM chapter 10 – media interchange format). | TAK |  |
|  | Możliwość podłączania dodatkowych stacji klienckich opisowych, rejestracyjnych i przeglądowych, | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia spisu pacjentów on-line (z przesyłem na urządzenie diagnostyczne- kolejka) i off-line – lokalnie.(DICOM MODALITY WORKLIST) | TAK |  |
|  | Udostępnianie danych DICOM MOVE/GET | TAK |  |
|  | Automatyczny Backup baz danych w okresie podanym przez użytkownika | TAK |  |
|  | Możliwość anonimizacji danych pacjenta (celem np. prezentacji), również w „locie” dla potrzeb nagrywania płyt dla pacjentów | TAK |  |
|  | Możliwość zestawienia łącza serwisowego poprzez system zdalnego zarządzania | TAK |  |
|  | System umożliwia integrację z systemami zewnętrznymi poprzez protokół HL7 (HIS/RIS), integrację EPR oraz generowanie listy roboczej (DICOM Modality Worklist) dla urządzeń diagnostycznych, | TAK |  |
|  | System daje możliwość prowadzenie archiwów długoterminowych | TAK |  |
|  | Rozdział archiwum na dedykowane aparaty diagnostyczne. | TAK |  |
|  | Archiwizacja długoterminowa wg podziału na aparaty diagnostyczne. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie spełniające profile integracji IHE (potwierdzenie linkiem do strony internetowej).: - Scheduled Workflow, - Patient Information Reconciliation, - Consistent Time, - Portable Data for Imaging - lub równoważne | TAK |  |
|  | Oferowany system PACS posiada: - Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb - Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK / dołączyć do oferty |  |
| Stacja lekarska opisowa dla badąń RTG/TK/USG wraz z oprogramowaniem diagnotycznym – 1 szt. |  |  |  |
|  | Producent | Podać |  |
|  | Nazwa i typ | Podać |  |
|  | Współpraca z oferowanym systemem PACS/RIS w zakładzie Radiologii | TAK |  |
|  | Możliwość prowadzenia lokalnej bazy danych | TAK |  |
|  | Automatyczny lub ręczny eksport danych obrazowych do serwera | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania funkcji DICOM PRINT | TAK |  |
|  | Wprowadzenie danych z nośników zewnętrznych typu min. CD/DVD w formacie DICOM | TAK |  |
|  | Podgląd badania z możliwościami min.: - Wyświetlania kilku zdjęć na ekranie w formatach: 1x1, 2x1, 2x2, 3x2, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 4x6. - Otwarcia kilku serii badań tego samego pacjenta - Możliwość otwarcia i porównywania kilku badań tego samego pacjenta - Pomiar odległości - Powiększanie obrazu - Przesunięcie obrazu - Pomiar pola - Pomiar punktowy - Lupa - Zmiana kontrastu obrazu - Zmiana jasności obrazu - Obroty obrazu w lewo i prawo o 90 stopni oraz o dowolny kąt - Odbicie obrazu w pionie i poziomie - Ustawienia okna obrazowania - Inwersja obrazu - Animacje sekwencji obrazów | TAK |  |
|  | Interfejs oprogramowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Wysyłanie określonego obrazu na dedykowaną stację (inny serwer) | TAK |  |
|  | Komputer o minimalnych parametrach: - procesor czterordzeniowy min 2.0GHz lub równoważny, - pamięć RAM min 8GB, - Dysk twardy min. HDD 1 TB - LAN min. 1Gbit/s, - Nagrywarka CD/DVD, - Karta graficzna dwumonitorowa do monitorów medycznych - System operacyjny klasy Windows - Bezprzewodowa lub przewodowa klawiatura i mysz komputerowa | TAK |  |
|  | 2 x monitor medyczny o minimalnych wymaganiach: monitor parowany min. 2MPix monochromatyczny wraz z kartą graficzną, rozdzielczość min. 1200x1600 punktów, przekątna min. 21" kontrast min. 850:1, jasność min. 1000 cd/m2, kąt widzenia min.170º/170º. certyfikat CE dla monitorów diagnostycznych | TAK |  |
|  | Monitor LCD min. 19” do wprowadzania opisów badań | TAK |  |
|  | UPS dobrany mocą do stacji zapewniający zamknięcie systemu w przypadku awarii zasilania | TAK |  |
|  | Zestaw kalibracyjny wbudowany lub zewnętrzny do monitorów medycznych | TAK |  |
|  | Drukarka laserowa 1 szt. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie diagnostyczne stacji lekarskiej posiada: • Wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych w klasie min. IIb • Deklarację zgodności CE stwierdzającą zgodność z dyrektywą 93/42/EEC i zarejestrowanie w klasie min. IIb | TAK/ dołączyć wraz z ofertą |  |
| Serwery bazodanowe dla systemu rejestracji i archiwizacji |  |  |  |
|  | Serwer bazodanowy - obrazowy dla systemu archiwizacji PACS - 1 szt. Parametry minimalne: - Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.0 GHz lub równoważny - pamięć RAM min. 16 GB - Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 500 GB - Przestrzeń obrazowa dla systemu archiwizacji min. 6 TB z możliwością rozbudowy (macierz zewnętrzna lub wewnętrzna) - Dostęp do badań z trzech ostatnich lat online - Dyski twarde pracują w architekturze RAID 5 - Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s - system operacyjny klasy min. Windows Server 2008 lub równoważny - Napęd optyczny CD/DVD - klawiatura, mysz optyczna - monitor LCD 19” | TAK |  |
|  | Serwer bazodanowy dla systemu rejestracji - 1 szt. Parametry minimalne: - Procesor czterordzeniowy o częstotliwości min. 2.0 GHz lub równoważny - pamięć RAM min. 4GB - Przestrzeń obrazowa dla systemu operacyjnego min. 250GB - Interfejs sieciowy LAN min. 1Gbits/s - system operacyjny klasy min Windows - Napęd optyczny CD/DVD - klawiatura, mysz optyczna | TAK |  |
|  | Szafa serwerowa wraz z oprzyrządowaniem min. 42U | TAK |  |
|  | UPS dobrany parametrami dla serwerów bazodanowych zapewniający potrzymanie systemu w przypadku awarii zasilania | TAK |  |
|  | System umożliwia archiwizację długoterminową na dyskach HDD USB oraz na LTO | TAK |  |
|  | Biblioteka min. LTO4 dwukieszeniowa wraz z dwoma taśmami i oprzyrządowaniem | TAK |  |
|  | Urządzenie sieciowe umożliwiające podłączenie oferowanych serwerów | TAK |  |
| Gwarancja/szkolenia |  |  |  |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system – min.12 miesiące. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji bezpłatne aktualizacje dostosowujące systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie zamawiający musi spełniać np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu najpóźniej w następnym dniu roboczym | TAK |  |
|  | Czas usunięcia zgłoszonych usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu – maksymalnie 21 dni roboczych | TAK |  |
|  | Min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej uzgodnione z zamawiającym | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu – min.2 dni robocze, szkolenie administratora systemu Zamawiającego – min. 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Szkolenie użytkowników z zakresu dostarczonego oprogramowania po 2 tygodniach od instalacji, wdrożenia, uruchomienia i integracji systemu z urządzeniami diagnostycznymi Zamawiającego –min.1 dzień roboczy. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim do wszystkich stanowisk w formie drukowanej i elektronicznej na CD – przy dostawie. | TAK |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

załącznik nr 3 do SIWZ

| NR SPRAWY: | SPZOZSzW/PN/3/2013 |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97 70-481 Szczecin |  |

| Nazwa Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) | NIP |
| --- | --- | --- |

OFERTA WYKONAWCY

część III

      - Oferujemy dostawę fabrycznie nowego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem na warunkach i zasadach określonych w SIWZ po cenie:

brutto:          .................................................................................................... PLN

(słownie:	.................................................................................................................................PLN), w tym obowiązujący podatek VAT.

- Oświadczamy, iż w ramach kryterium „koszt eksploatacji” oferujemy:

| Lp. | Nazwa parametru | Informacja wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nazwa i wartość brutto (PLN) najdroższej części zamiennej przedmiotu zamówienia | ………………………….. (podać nazwę części zamiennej) ……………………….PLN (podać wartość brutto części zamiennej) |
| 2 | Częstotliwość wymiany części wskazanej w poz.1 (podać w miesiącach) | …….............................. (podać liczbę miesięcy) |

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, iż zamierzamy zlecić podwykonawcy następujący zakres zamówienia

(wypełnić tylko w przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców)

- zakres : .................................................................................

- zakres: …………………………………………………………

- zakres: ………………………………………………………….

- Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego  postępowania należy kierować na poniższy adres:

adres:  ………………………………………………………………..

Imię i nazwisko: …………………………………………………….

Tel. ………………………	fax. ………………….   e-mail: ……………………………………

- Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty wymagane treścią rozdziału IX SIWZ.

- …………………………………

- …………………………………

- ……………………………………

- …………………………………..

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 3a do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT ULTRASONOGRAFICZNY Z KOLOROWYM DOPPLEREM

Urządzenie / wersja: ………………………………..

Producent:………………………………………………

Rok produkcji:………………………………………….	wymagane 2013

| L.p. | ## PARAMETRY | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ## JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
|  | Aparat o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii wygodnej w obsłudze, ze zintegrowaną stacją roboczą i system archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy [MHz] | 2 – 13 MHz |  |
|  | Zasięg obrazowania aparatu | Min 30 cm |  |
|  | System z cyfrowym układem formowania wiązki ultradźwiękowej | Tak |  |
|  | Ilość niezależnych kanałów | Min. 22 000 |  |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min. 3 |  |
|  | Monitor płaski LCD, na minimum dwuprzegubowym ramieniu | Tak |  |
|  | Możliwość podziału ekranu na 2 obrazy | Tak |  |
|  | Wielkość ekranu monitora (przekątna) [cal] | Min. 18 cali |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych i opisów | Tak |  |
|  | Regulacja wysokości pulpitu niezależnie od korpusu aparatu | Min 10 cm. |  |
|  | Maksymalna liczba klatek (obrazów) pamięci dynamicznej. | Min. 2500 |  |
|  | Zintegrowany z aparatem system archiwizacji pacjentów, obrazów i pętli obrazowych na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD –R/RW w formatach kompatybilnych z systemem Windows (JPG lub TIF) z opcjonalną możliwością transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 | Tak |  |
|  | Możliwość zapisu na PEN-DRIVE, min 2 porty USB | Tak |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 160 GB |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno – biała | Podać typ i producenta |  |
|  | - Tryb 2D (B-mode) | Tak |  |
|  | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. Zoom), a także obrazu z pamięci CINE. | Min. 10 x |  |
|  | Zakres dynamiki systemu [dB] | Min. 200 dB |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu „frame rate” [Hz] | Min. 1 kHz |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu w trybie B za pomocą jednego przycisku. | Tak |  |
|  | Oprogramowanie do redukcji zakłóceń w obrazowaniu 2D, i wyostrzające kontury, System SRI lub równoważny | Tak |  |
|  | - Tryb M | Tak |  |
|  | - Tryb Doppler Pulsacyjny (PWD) | Tak |  |
|  | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu [cm/s] przy 0° kącie korekcji | Min. 600 cm/s |  |
|  | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej [mm] | Min. od 1 – 20 mm |  |
|  | Maksymalna wartość częstotliwości PRF | Min. 19 kHz |  |
|  | - Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Tak |  |
|  | Maksymalna wartość częstotliwości PRF | Min. 19 kHz |  |
|  | Częstotliwość odświeżania (frame rate), obrazów na sekundę | Min 120 |  |
|  | - Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | - Tryb Doppler mocy (Power Doppler) | Tak |  |
|  | VIII Tryb Duplex (2D + PWD; 2D+PD; 2D+CD) | Tak |  |
|  | IX Tryb Triplex (2D+PWD+CD; 2D+PD+PWD) | Tak |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne | - małe narządy - brzuszne - tarczyca - naczyniowe - ginekologiczne - urologiczne |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe wraz z raportami z badań: badania naczyń dogłowowych, badania ginekologiczno-położnicze, badania serca płodu | Tak |  |
|  | Liczba kursorów pomiarowych | Min. 8 |  |
|  | Wyświetlanie indeksu mechanicznego i termicznego | Tak |  |
|  | Liczba stref ogniskowania przy nadawaniu - minimum 4 | Tak |  |
|  | - Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań ogólnobrzusznych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 2,0 – 6,0 MHz (+/- 1MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler – wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Kąt pola skanowania (widzenia) [stopnie] | Min. 66° |  |
|  | Głębokość penetracji | Min 30 cm |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | - Głowica liniowa do badań małych narządów, piersi i naczyniowych. | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 5 – 12 MHz (+/- 1MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Długość czoła [mm] | Min 38 mm |  |
|  | Tryb obrazowania trapezowego | Tak |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | Ilość elementów Min 128 | Tak |  |
|  | - Głowica liniowa do badań małych narządów | Podać typ i producenta |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy przetwornika [MHz] | 5,0 – 10,0 MHz (+/- 1MHz) |  |
|  | Min. 3 przełączalnych częstotliwości pracy dla trybu 2D (B – mode) - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Min. 2 przełączalne częstotliwości pracy dla trybu Doppler - wymienić [MHz] | Podać wartość |  |
|  | Praca w trybie II harmonicznej | Tak |  |
|  | Praca w trybie Duplex | Tak |  |
|  | Praca w trybie Triplex | Tak |  |
|  | - Opcje (rozbudowa systemu, możliwe na dzień składania ofert) | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł transmisji danych i obrazów w formacie DICOM. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 4D. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o obrazowanie panoramiczne. | Tak |  |
|  | Możliwość rozbudowy o opcję kardiologiczną zawierającą: Doppler ciągły CW sterowany z głowic sektorowych. Głowicę przezprzełykową o minimalnym polu widzenia: 85 stopni | Tak |  |
|  | Możliwość zastosowania przystawki punkcyjnej z wyświetlaniem toru punkcji na ekranie | Tak |  |
|  | - Pozostałe wymagania |  |  |
|  | Zasilanie 210-240V, 50-60 Hz | Tak |  |
|  | Dokumentacja techniczna | Tak |  |
|  | Instrukcja obsługi, gwarancja w języku polskim, szkolenie personelu min. 6 godzin | Tak |  |
|  | Wymagane prawem certyfikaty, w tym CE | Tak/ dołączyć do oferty |  |
|  | Gwarancja 12 miesiące, jeden bezpłatny przegląd 1 raz w roku | Tak |  |
|  | Zwarta i mobilna konstrukcja, waga aparatu | Tak < 98 kg |  |
|  | Wymiary aparatu, szerokość | Podać Szerokość < 51 cm |  |
|  | Zagwarantowana dostępność części zamiennych | Min 10 lat |  |

| .................................. , dnia ......................... | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 4 do SIWZ

OświadczeniE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja/my, niżej podpisany/i

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy/ów)

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Oświadczam/my, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, 
iż Wykonawca/cy, którego/ych reprezentuję, spełnia/ją warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- posiadania wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

______________, dnia ____________2013 r.

|  | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

załącznik nr 5 do SIWZ

..................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OświadczeniE o BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Oświadczam/y, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

______________, dnia ____________2013 r.

|  | .......................................................................... |
| --- | --- |
|  | (podpis osoby upoważnionej do reprezentacji) |

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

…..................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(pełna nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy)
W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z wykonawców.

Oświadczam, że nie należę / reprezentowany przeze mnie podmiot nie należy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*

Oświadczam, że należę / reprezentowany przeze mnie podmiot należy do grupy kapitałowej, 
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) do której należą także następujące podmioty*:

1.	…………………………………………………. ;

2.	…………………………………………………. ;

3.	…………………………………………………. ;

4.	…………………………………………………. ;

5.	…………………………………………………. ;

6.	…………………………………………………. ;

7.	…………………………………………………. .

* niepotrzebne skreślić

………………dnia………………..                      ……………………………………………

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji wykonawcy/wykonawców wspólnych)

# Załącznik nr 7a do SIWZ

# PROJEKT UMOWY  ……………

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą 
w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97, NIP 852-22-08-689, reprezentowanym przez;

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a .......................................................................................................................................................

NIP.......................................reprezentowanym przez: …………………………………………

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy SPZOZSzW/PN/3/2013) zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego fabrycznie nowego aparatu rentgenowskiego stacjonarnego do zdjęć kostno – płucnych z przenośnym panelem cyfrowym oraz systemem radiografii cyfrowej (dalej „sprzęt medyczny”), zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ……………., o parametrach technicznych jak w załączniku nr 1 do umowy za cenę:

brutto ...........................................(słownie………..................................................), w tym należny podatek VAT (……..%)

- Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie zrealizowany w terminie 6 tygodni od podpisania umowy.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:

- sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem, uruchomieniem, kalibracją i wymaganymi testami,

- integracja urządzenia z system archiwizacji i dystrybucji obrazów,

- szkolenie  instruktorskie i techniczne obsługi i eksploatacji sprzętu medycznego.

- Wykonawca wraz z dostawą sprzętu medycznego zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną producenta (w wersji pisemnej), instrukcję obsługi (w wersji pisemnej i elektronicznej - CD). Dokumenty w innym języku należy dostarczyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty te stanowić będzie integralną część umowy.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

- Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w budynku przy al. Wojska Polskiego 97.

- Z okoliczności wydania i realizacji przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac instalacyjnych a w szczególności terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 14 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę wad Strony przystąpią do kontynuowania odbioru zgodnie z ust 2.

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym  konkretnego terminu dostawy przedmiotu umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego jest ……………………..

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Sprzedaż wraz z dostawą uznaje się za kompletną w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i dostarczenia faktury.

§ 3 Warunki płatności

- Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy i jego protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury, 
w złotych polskich na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Cena brutto określona w § 1 ust 1 umowy stanowi całość wydatku ponoszonego przez Zamawiającego względem Wykonawcy tytułem wykonania niniejszej umowy z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit. b.

- Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w §3 ust. 1 nie zmienia warunków płatności.

- W przypadku dostawy z obszaru Unii Europejskiej (WDT) lub dostawy z poza obszaru Unii Europejskiej (importu towaru)  Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z prawem polskim, odprowadzić od kwoty określonej w §1 ust. 1, podatek VAT i opłatę celną do odpowiedniego organu podatkowego i celnego w Polsce bez pośrednictwa Wykonawcy.

- Wykonawca z obszaru Unii Europejskiej dostarczy najpóźniej w dniu dostarczenia faktury dokument potwierdzający jego prawo jako podatnika czynnego VAT do dokonywania obrotu wewnątrzwspólnotowego wraz z podaniem numeru identyfikacyjnego VAT-UE.

§4 Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy 12 miesięcznej gwarancji.

- Termin gwarancji rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, części zamiennych, wskazanych w gwarancji przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie pełnej gotowości do pracy.

- W przypadku gdy gwarancja producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie udzielonej gwarancji dokonać nieodpłatnie przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej przez producenta, jednak nie mniej niż 1 w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach określonych w gwarancji producenta.

- Reklamacja zgłaszana jest przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej i niezwłocznie potwierdzana na piśmie.

- Wykonawca na podstawie zgłoszonej reklamacji przystępuje do usunięcia usterek lub wad (naprawy) na miejscu w terminie 2 dni roboczych. W sytuacji, gdy powyższe będzie niemożliwe, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabierze sprzęt do usunięcia wad i usterek (naprawy). Termin na usunięcie wad i usterek  - nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku gdy czynności związane z usunięciem wad i usterek będą wymagały wyznaczenia terminu dłuższego niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego w sposób określony w ust. 5, określając jednocześnie termin planowanej naprawy oraz powody przedłużania się tych czynności.

- W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.

- Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone dokumencie gwarancyjnym producenta (karta gwarancyjna).

- W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w zastosowaniu przepisów będą miały zapisy umowy.

§5 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie:

      - w wykonaniu przedmiotu umowy,

      - w przystąpieniu do dokonania naprawy gwarancyjnej,

- - w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

§6 Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:

  - gdy wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

  - zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu.

  - zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. brak możliwości dokonania integracji systemu z uwagi na opóźnienie w dostawie systemu itp.).

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu

§ 7 Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

- dostawy innego przedmiotu umowy niż wskazany w ofercie i określony w opisie przedmiotu zamówienia,

- niedotrzymania terminu realizacji dostawy, z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit a,

- realizacji umowy z nienależytą starannością,

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§8 Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9 Postanowienia ogólne

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Strony zobowiązuję się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, 
że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.

- Załączniki do umowy:

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy,

- Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór) – załącznik nr 2 do umowy,

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy,

- …………………….. – załącznik nr …………..,

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 7b do SIWZ

# PROJEKT UMOWY  ……………

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą 
w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97, NIP 852-22-08-689, reprezentowanym przez;

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a .......................................................................................................................................................

NIP.......................................reprezentowanym przez: …………………………………………

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy SPZOZSzW/PN/3/2013) zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego systemu dystrybucji i archiwizacji PACS/RIS zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………….., 
o parametrach technicznych jak w załączniku nr 1 do umowy za cenę:

brutto ..........................................(słownie………..................................................), w tym należny podatek VAT (……..%)

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:

- sprzedaż i dostawa systemu dystrybucji i archiwizacji,

- instalacja, wdrożenie, uruchomienie i integracja systemu z urządzeniami diagnostycznymi Zamawiającego – aparat RTG szt. 1,

- przeszkolenie użytkowników i administratorów zgodnie z wytycznymi wskazanymi 
w załączniku nr 1 do umowy.

- Przedmiot umowy o którym mowa w ust. 2 lit. a –b zostanie zrealizowany w terminie 6 tygodni od podpisania umowy, natomiast przeszkolenie użytkowników i administratorów nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od zakończenia czynności o których mowa w  ust. 2 lit. a –b.

- Wykonawca wraz z dostawą systemu zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną producenta (w wersji pisemnej), instrukcję obsługi (w wersji pisemnej i elektronicznej – CD). Dokumenty w innym języku należy dostarczyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty te stanowić będzie integralną część umowy.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

- Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w budynku przy al. Wojska Polskiego 97.

- Z okoliczności wydania i realizacji przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac instalacyjnych a w szczególności terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 14 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę wad Strony przystąpią do kontynuowania odbioru zgodnie z ust 2.

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym  konkretnego terminu dostawy przedmiotu umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego jest ……………………………...

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Sprzedaż wraz z dostawą uznaje się za kompletną w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i dostarczenia faktury.

§ 3 Warunki płatności

- Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy i jego protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury, 
w złotych polskich na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Cena brutto określona w § 1 ust 1 umowy stanowi całość wydatku ponoszonego przez Zamawiającego względem Wykonawcy tytułem wykonania niniejszej umowy z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit. b.

- Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w §3 ust. 1 nie zmienia warunków płatności.

- W przypadku dostawy z obszaru Unii Europejskiej (WDT) lub dostawy z poza obszaru Unii Europejskiej (importu towaru)  Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z prawem polskim, odprowadzić od kwoty określonej w §1 ust. 1, podatek VAT i opłatę celną do odpowiedniego organu podatkowego i celnego w Polsce bez pośrednictwa Wykonawcy.

- Wykonawca z obszaru Unii Europejskiej dostarczy najpóźniej w dniu dostarczenia faktury dokument potwierdzający jego prawo jako podatnika czynnego VAT do dokonywania obrotu wewnątrzwspólnotowego wraz z podaniem numeru identyfikacyjnego VAT-UE.

§4 Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy 12 miesięcznej gwarancji.

- Termin gwarancji rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, części zamiennych, wskazanych w gwarancji przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie pełnej gotowości do pracy.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest dokonać bezpłatne aktualizacje dostosowujące systemy do zmian ustawowych i wymogów jakie musi spełniać Zamawiający np. w obszarze zakresu i formatu danych przekazywanych innym podmiotom (NFZ, MZ itp.) w okresie nie dłuższym niż 30 dni od chwili ich wprowadzenia.

- Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest do przeprowadzenia co najmniej 2 nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych w roku w okresie trwania umowy gwarancyjnej.

- Reklamacja zgłaszana jest przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej i niezwłocznie potwierdzana na piśmie.

- Wykonawca na podstawie zgłoszonej reklamacji przystępuje do usunięcia usterek lub wad (naprawy) na miejscu w następnym dniu roboczym. Termin na usunięcie wad i usterek  - nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji, zastrzeżeniem iż w przypadku wad i usterek (błąd niekrytyczny, niedopracowanie aplikacji) nie blokujących podstawowej funkcjonalności systemu,  termin ten wynosi maksymalnie 21 dni roboczych.

- W przypadku gdy czynności związane z usunięciem wad i usterek będą wymagały wyznaczenia terminów dłuższych niż określone w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego w sposób określony w ust. 6, określając jednocześnie termin planowanej naprawy oraz powody przedłużania się tych czynności.

- W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.

- Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone dokumencie gwarancyjnym producenta (karta gwarancyjna).

- W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w zastosowaniu przepisów będą miały zapisy umowy.

§5 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie:

      - w wykonaniu przedmiotu umowy,

      - w przystąpieniu do dokonania naprawy gwarancyjnej,

- - w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

§6 Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:

  - gdy wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

  - zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu,

  - zmiana terminu wykonania zamówienia z przyczyn niezależnych od wykonawcy (np. brak możliwości dokonania integracji systemu z uwagi na opóźnienie w dostawie aparatu RTG itp.).

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu

§ 7 Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

- dostawy innego przedmiotu umowy niż wskazany w ofercie i określony w opisie przedmiotu zamówienia,

- niedotrzymania terminu realizacji dostawy, z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit a,

- realizacji umowy z nienależytą starannością,

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§8 Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9 Postanowienia ogólne

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Strony zobowiązuję się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, 
że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.

- Załączniki do umowy:

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy,

- Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór) – załącznik nr 2 do umowy,

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy,

- ……………………..-  załącznik nr ……………………..

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

# Załącznik nr 7c do SIWZ

# PROJEKT UMOWY  ……………

zawarta w dniu  ..............................  w Szczecinie pomiędzy:

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szkół Wyższych z siedzibą 
w Szczecinie al. Wojska Polskiego 97, NIP 852-22-08-689, reprezentowanym przez;

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Zamawiającym,

a .......................................................................................................................................................

NIP.......................................reprezentowanym przez: …………………………………………

.......................................................................................................................................................

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (numer sprawy SPZOZSzW/PN/3/2013) zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) zawarta została umowa następującej treści:

§ 1 Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego aparatu ultrasonograficznego z kolorowym Dopplerem (dalej „sprzęt medyczny”), zgodnie ze złożoną ofertą z dnia ………….., o parametrach technicznych jak w załączniku nr 1 do umowy za cenę:

brutto ...........................................(słownie………..................................................), w tym należny podatek VAT (……..%)

- Przedmiot umowy określony w ust. 1 zostanie zrealizowany w terminie 6 tygodni od podpisania umowy.

- Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się:

- sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego wraz z montażem i uruchomieniem,

- szkolenie  instruktorskie i techniczne obsługi i eksploatacji sprzętu medycznego.

- Wykonawca wraz z dostawą sprzętu medycznego zobowiązany jest dostarczyć kartę gwarancyjną producenta (w wersji pisemnej), instrukcję obsługi (w wersji pisemnej i elektronicznej – CD). Dokumenty w innym języku należy dostarczyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Dokumenty te stanowić będzie integralną część umowy.

§ 2 Realizacja przedmiotu umowy

- Dostawa będzie dokonana transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umowy do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiającego w budynku przy al. Wojska Polskiego 97.

- Z okoliczności wydania i realizacji przedmiotu umowy strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac instalacyjnych a w szczególności terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do umowy.

- W razie stwierdzenia wad czynności odbiorowe przerywa się. Zamawiający wskaże Wykonawcy wady i wyznaczy mu termin, nie dłuższy niż 14 dni na ich usunięcie. Po usunięciu przez Wykonawcę wad Strony przystąpią do kontynuowania odbioru zgodnie z ust 2.

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia z Zamawiającym  konkretnego terminu dostawy przedmiotu umowy. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawie realizacji przedmiotowego zamówienia po stronie Zamawiającego jest ……………………………...

- W przypadku dostawy przedmiotu umowy nieodpowiedniej jakości, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest wymienić zakwestionowany towar w terminie 48 godzin.

- Sprzedaż wraz z dostawą uznaje się za kompletną w przypadku zrealizowania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń i dostarczenia faktury.

§ 3 Warunki płatności

- Zapłata nastąpi przelewem po wykonaniu przedmiotu umowy i jego protokolarnym odbiorze bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, w terminie 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury, 
w złotych polskich na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień opóźnienia.

- Cena brutto określona w § 1 ust 1 umowy stanowi całość wydatku ponoszonego przez Zamawiającego względem Wykonawcy tytułem wykonania niniejszej umowy z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit. b.

- Podanie na fakturze terminu płatności innego niż w §3 ust. 1 nie zmienia warunków płatności.

- W przypadku dostawy z obszaru Unii Europejskiej (WDT) lub dostawy z poza obszaru Unii Europejskiej (importu towaru)  Zamawiający zobowiązany jest, zgodnie z prawem polskim, odprowadzić od kwoty określonej w §1 ust. 1, podatek VAT i opłatę celną do odpowiedniego organu podatkowego i celnego w Polsce bez pośrednictwa Wykonawcy.

- Wykonawca z obszaru Unii Europejskiej dostarczy najpóźniej w dniu dostarczenia faktury dokument potwierdzający jego prawo jako podatnika czynnego VAT do dokonywania obrotu wewnątrzwspólnotowego wraz z podaniem numeru identyfikacyjnego VAT-UE.

§4 Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca udziela na dostarczony przedmiot umowy 12 miesięcznej gwarancji.

- Termin gwarancji rozpoczyna bieg od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń przedmiotu umowy.

- Gwarancja obejmuje: wszystkie koszty pracy serwisu w tym koszty dojazdu, zakwaterowania, części zamiennych, wskazanych w gwarancji przez producenta. Wykonawca jest zobowiązany w zakresie usługi serwisowej przekazać Zamawiającemu przedmiot umowy w stanie pełnej gotowości do pracy.

- W przypadku gdy gwarancja producenta nakłada obowiązek dokonywania okresowych przeglądów gwarancyjnych, Wykonawca jest zobowiązany w trakcie udzielonej gwarancji dokonać nieodpłatnie przeglądy gwarancyjne, w ilości wskazanej przez producenta, jednak nie mniej niż 1 w każdym roku jej obowiązywania wraz z konserwacją na warunkach określonych w gwarancji producenta.

- Reklamacja zgłaszana jest przez Zamawiającego w formie faksowej lub mailowej i niezwłocznie potwierdzana na piśmie.

- Wykonawca na podstawie zgłoszonej reklamacji przystępuje do usunięcia usterek lub wad (naprawy) na miejscu w terminie 2 dni roboczych. W sytuacji, gdy powyższe będzie niemożliwe, Wykonawca na własny koszt i ryzyko zabierze sprzęt do usunięcia wad i usterek (naprawy). Termin na usunięcie wad i usterek  - nie dłuższy niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia reklamacji.

- W przypadku gdy czynności związane z usunięciem wad i usterek będą wymagały wyznaczenia terminu dłuższego niż 7 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Zamawiającego w sposób określony w ust. 5, określając jednocześnie termin planowanej naprawy oraz powody przedłużania się tych czynności.

- W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad i usterek, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania.

- Okres rękojmi za wady dostarczonego przedmiotu umowy wydłuża się do czasu trwania gwarancji. W razie wątpliwości przyjmuje się, że uprawnienia z rękojmi nie wygasają przed upływem okresu gwarancji.

- Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone dokumencie gwarancyjnym producenta (karta gwarancyjna).

- W przypadku sprzeczności zapisów pomiędzy gwarancją producenta, a treścią umowy pierwszeństwo w zastosowaniu przepisów będą miały zapisy umowy.

§5 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% kwoty brutto określonej w § 1 ust. 1.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie:

      - w wykonaniu przedmiotu umowy,

      - w przystąpieniu do dokonania naprawy gwarancyjnej,

- - w wysokości 250 zł za każdy dzień opóźnienia.

- Każda ze stron umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody.

§6 Zmiany umowy

- Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zmiana zawartej umowy może nastąpić w przypadku:

  - gdy wystąpią  przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. „siły wyższej.”) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunąć termin realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód;

  - zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w przypadku, gdy nastąpiła zmiana stawki podatku od towarów i usług VAT. W takim przypadku umowa ulegnie zmianie w zakresie wysokości ceny brutto, bez konieczności sporządzania aneksu.

- Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych, omyłek pisarskich oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez konieczności sporządzania aneksu

§ 7 Odstąpienie od umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w przypadku:

- dostawy innego przedmiotu umowy niż wskazany w ofercie i określony w opisie przedmiotu zamówienia,

- niedotrzymania terminu realizacji dostawy, z zastrzeżeniem §6 ust 2 lit a,

- realizacji umowy z nienależytą starannością,

- wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- w ramach realizacji uprawnień wynikających z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

§8 Rozstrzyganie sporów

- Wszelkie spory pomiędzy stronami będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego.

§9 Postanowienia ogólne

- Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany naruszające przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych są niedopuszczalne.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

- Strony zobowiązuję się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, 
że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.

- Załączniki do umowy:

- Opis techniczny przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do umowy,

- Protokół zdawczo-odbiorczy (wzór) – załącznik nr 2 do umowy,

- Oferta Wykonawcy – załącznik nr 3 do umowy,

- ……………………. – załącznik nr ………………..

| WYKONAWCA |  | ZAMAWIAJĄCY |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do umowy …………….

pieczątka Wykonawcy

Szczecin, dn.…………………

WZÓR

PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY

| Lp. | Nazwa urządzenia/wersja | Producent / rok produkcji | Szt. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

UWAGI: …………………………………………………………………………………………………………………

| Przekazał: Podpis upoważnionego pracownika Wykonawcy ……………………………….. | Odebrał: Podpis upoważnionego pracownika Zamawiającego ……………………………….. |
| --- | --- |